UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 Crotone

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA N. 2 LAMPADE SCIALITICHE SU STATIVO MOBILE.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 16.000,00 – CIG Z3A1E1D3D1

CARATTERISTICHE DI MINIMA:

•	Lampada Scialitica a LED con diametro corpo lampada non inferiore a cm 65;

•	LED con almeno 40.000 ore di autonomia;

•	Intensità luminosa non inferiore a 120.000 lux;

•	Diametro fascio luminoso tra i 19 e 30 cm;

•	Temperatura colore variabile tra 3600K a 5000K.

•	Dotato di stativo mobile con ruote complete di freno e maniglia di posizionamento sterilizzabile;

•	Corpo lampada con movimento a 360°;

•	La Lampada deve essere dotata di Batteria con indicatore di carica residua per utilizzo in sicurezza anche in ambienti privi di collegamento alla rete elettrica;

•	Alimentazione 220-230 Volt;

•	Marcatura CE;

•	Corpo lampada con grado di protezione IP53.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________________