UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M. Nicoletta Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 Crotone

Tel. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

E-mail: provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO per l’acquisto di n. 3 lampade scialitiche

PREZZO A BASE D’ASTA: € 140.000,00 – CIG 6871595B92

CARATTERISTICHE DI MINIMA:

Lampada scialitica gemellare ad alta tecnologia di illuminazione tramite led, con sistema di due corpi: gemellari ancorati ad un unico punto di rotazione e terzo braccio per la sospensione di un monitor tipo TFT video da 26” incluso, design aerodinamico per diminuire le turbolenze dovute al riscaldamento dell’aria circostante.

La lampada dovrà essere equipaggiata da braccio pensile porta utenze elettriche e gas medicali con raggio di azione ampio, almeno 2300 mm per permettere ogni tipo di posizionamento. Consolle tecnica con 5 prese elettriche singolarmente protette, 6 gas medicali (ossigeno, aria med., aria tec., protossido, vuoto, evacuazione). Piano di appoggio per elettrobisturi.

Caratteristiche tecniche corpo lampada principale:

Capacità di illuminamento a 160 Klux, con indice resa del colore superiore o uguale a 96 Ra. Temperature di colore regolabile nel più ampio range possibile con incremento della temperatura nullo. Il diametro di focalizzazione dovrà essere compreso tra 150 mm e 260 mm con dispositivo automatico di mantenimento dello stesso in relazione alla distanza tra campo operatorio e corpo lampada scialitica; dotazione di funzione riconoscimento corpi solidi tra corpo lampada e campo operatorio che automaticamente mantenga la luminosità costante; dotazione di funzione riconoscimento corpi solidi tra corpo lampada e campo operatorio che automaticamente mantenga la luminosità costante; la regolazione dell’intensità luminosa dovrà avvenire tramite controllo posto a bordo scialitica con regolazione della intensità luminosa dal 10 al 100%. Elevata profondità di illuminazione, elevata diluizione delle ombre rispetto alla normalità di riferimento, predisposizione per inserimento di una telecamera HD 1 pz inclusa con 2000000 pixel, con tecnologia Wire Less al centro dei 2 corpi illuminanti. La durata delle fonti luminose dovrà essere almeno di 50000 ore, massima manovrabilità dei corpi illuminanti e manipoli sterilizzabili.

Completa di trasformatori di alimentazione e dispositivi di commutazione automatica sulla linea di sicurezza, completa di piastre di ancoraggio che si dovranno interfacciare a quelli esistenti.

Garanzia 36 mesi.

Firma e timbro per accettazione

_________________________