UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924991/924091 – Telefax 0962-924992/924985

ALLEGATO  A.

Procedura negoziata per l’acquisto di N. 1 Ecografo Multidisciplinare con modulo ecocontrastografico ed elastonografico per la U.O. di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Crotone.

Caratteristiche minime

- Sistema di ultimissima tecnologia e recentissima.

- Piattaforma digitale ad elevato numero di canali digitali e beamformer totalmente digitale e con sonde a larga banda e multifrequenza.

- Ampio range dinamico con regolazioni dipendenti per ogni singola metodica.

- Digital beamformer per gestire gamma di frequenze più estesa possibile (comprese tra circa 1 e 18 Mhz.).

- Immagini ad elevata risoluzione di contrasto ed elevati livelli di grigio.

- Modalità di visualizzazione di base: 2D, M-Mode, Doppler CW, Doppler PW, Doppler HPRF, Color Doppler, Color M Mode, Power doppler ad alta risoluzione per la visualizzazione dei piccoli flussi. Tdi e Color Tdi.

- Imaging in seconda armonica (THI) ed armonica differenziale tissutale disponibili su tutte le sonde.

- Profondità di lavoro variabile indicativamente tra 0,5 e oltre 26 cm e comunque più ampia possibile.

- Zoom ottico in lettura e scrittura con elevato potere di ingrandimento, attivo in tempo reale da immagine congelata ed in modalità Triplex, con ridotta perdita del frame rate.

- Doppler tissutale Color Doppler tissutale.

- Sonoelastografia

- Monitor a colori, non inferiore a 19” colore LCD/LED orientabile e ad alta risoluzione e Multiview.

- Sistema ad alta ergonomia facilmente posizionabile, dotato di consolle di comando regolabile in altezza e girevole interfaccia di intuitiva e di facile utilizzo.

- Modalità di scansione Phased Array, Lineare, Convex, Microconvex.

- Sistema di focalizzazione multipla e dinamico.

- Sistema di compensazione automatica del guadagno per l’ottimizzazione delle immagini visualizzate alle varie profondità.

- Sistema adattativo di elaborazione dell’immagine per l’aumento della risoluzione di contrasto.

- Connessione di più sonde per immagini contemporaneamente.

- Triplex mode (B mode, Color Doppler o PowerAngio e Doppler pulsato in simultanea eding in tempo reale), eseguibile con tutti i trasduttori richiesti.

Caratteristiche trasduttori

- Larga banda su tutti i trasduttori richiesti.

- Tutti i trasduttori dovranno poter lavorare in armonica tissutale.

- Descrivere i materiali costruttivi e modalità di lavoro.

- Elevato numero di cristalli.

- Elencare tutti i trasduttori disponibili.

Caratteristiche Applicative

- Elevato numero di Presets impostabili dall’operatore.

- Applicativi dedicati per tutti gli ambiti di lavoro (Multispecialistico).

- Funzione duplex e triplex.

- Zoom su immagine in tempo reale e congelata.

- Zoom acustico con fattore di ingrandimento selezionabile dall’operatore e con incremento del frame rate.

- Funzione Cine.

- Algoritmo auto adattativi in real time per una migliore definizione dell’immagine.

- Visualizzazione dell’immagine combinando differenti angoli di visione.

- Modulo per eco contrasto.

- Modulo per Sonoelastografia.

- Scansione 3/D 4/D (ricostruzione pluridimensionale dell’immagine con calcolo volumetrico sulla stessa)

- Ricostruzione degli organi cavi.

- Elaborazione segnale in seconda armonica tissutale attiva su tutti i trasduttori.

- Frame rate elevato non solo in TDI.

- Elevata velocità di acquisizione.

- Funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine B-Mode (regolazione gain e TGC), Doppler (PRF e linea di base) e Color Doppler.

- Applicativo per la riduzione di artefatti.

- Possibilità di analisi specketracking.

Caratteristiche dei supporti informatici

- Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk con elevata capacità.

- Memoria Cine di elevata capacità.

- Stampante tipo medicale ad altarisoluzione.

- Esportazione su supporto esterno USB (flash memory o External Hard Drive) sia in formato PC (BMP, JPEG, AVI etc con compressione selezionabile) sia in formato DICOM .

Configurazione richiesta

- Monitor a colori, non inferiore a 19” LCD/LED orientabile e ad alta risoluzione e Multiview possibilmente montato su braccio articolato.

- Sonda Small Part lineare per studi superficiali (Tiroide, Mammella, Apparato muscolo scheletrico) con frequenze indicative comprese fra 5 e 10 Mhz completa di guida bioetica.

- Sonda Lineare per studi su piccole articolazione e tendini con frequenze tra 13 e 23 Mhz (opzionale).

- Sonda Convex larga banda e multifrequenza completa di guida bioetica.

- Sonda Phased Array larga banda e multifrequenza per studi cardiologici su pazienti adulti.

- Stampante B/N ad alta risoluzione di tipo medicale.