UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Via M. Nicoletta c/o Centro Direzionale “Il Granaio” 88900 Crotone

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI UN ECOGRAFO A ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO MULTIDISCIPLINARE.

LOTTO UNICO

PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 50.000,00 - CIG 70158617A5

CARATTERISTICHE DI MINIMA E MODALITA’ OPERATIVE:

- Piattaforma completamente digitale di ultima generazione e con introduzione sul mercato non antecedente al 2013;

- Beamformer largabanda totalmente digitale con range di frequenze da 1 MHz a 20 Mhz;

- Il sistema deve supportare sonde convex, microconvex, lineari, phased array elettroniche, endocavitarie biplanari, transesofagee elettroniche, 3D/4D volumetriche (convex-microconvex e lineari) e pencil;

- Piattaforma in grado di gestire tutte le applicazioni;

- Il sistema deve supportare le seguenti modalità B-mode, M-mode, M-mode calore, Mmode automatico, Colore, PW, CW, CEUS con side/side Imaging a basso MI, TDI e CTDI, 3D e 4D Imaging con tecnologie avanzate;

- Elevati Dynamic range e frame rate;

- Dotato di funzione di ingrandimento ad alto fattore sia in tempo reale che ad immagine congelata operativa su tutte le sonde, l’ingrandimento in tempo reale deve garantire il considerevole aumento del Frame Rate e deve lavorare anche con il triplex mode attivo;

- Dotato di sistemi di ultima generazione atti a migliorare automaticamente la qualità d’immagine 2D e la riduzione di artefatti. Tali algoritmi devono poter agire su più livelli di ottimizzazione selezionabili dall’operatore;

- Dotato di compound spaziale in emissione e ricezione su tutte le sonde;

- In grado di variare la velocità di trasmissione degli ultrasuoni in modo da ridurre artefatti da aberrazione tissutale;

- Dotato di ottimizzazione automatica 2D e Doppler, con quella 2D continuativa ed in tempo reale;

- Dotato di calcoli automatici su tracciato doppler in tempo reale;

- Funzione di controllo digitale dei guadagni di profondità gestibile anche tramite comandi dedicati su Touch Command Screen per migliorare l’immagine in situazioni difficili;

- Monitor LCD, non inferiore a 20” con ampia capacità di movimento omnidirezionale, con visualizzazione delle immagini salvate del paziente attivo;

- Elevata ergonomia della piattaforma in termini di possibilità di posizionamento della consolle, di peso, e di semplicità d’uso, sistema dotato di Touch Command Screen da almeno 11”;

- Almeno 4 connettori simultanei per imaging universali anche per 3D/4D, più connettori pencil;

- Cine memory fino ad almeno 2000 immagini, inoltre il sistema deve consentire la registrazione in tempo reale di immagini e/o filmati di lunga durata (almeno 6 minuti) con memorizzazione automatica si HD senza interruzione della scansione;

- Sistema dotato di HD interno ad elevata capacità, di masterizzazione DVD, di alemeno 3 porte USB per uso di HD/supporti esterni;

- Esportazione su DVD/supporti esterni sia in formato PC che in formato DICOM con esportazione automatica anche di DICOM Viewer;

- Possibilità di modulo DICOM 3.0 dotato almeno di Store, Print, Modality Worklist, SR, QR;

- Nel rispetto delle indicazioni aziendali, regionali e nazionali riguardanti l’abbattimento dei costumi e il miglioramento delle aree di lavoro, il Sistema dovrà essere estremamente silenzioso (rumore prodotto no superiore a 55 dB), avere un consumo non superiore a 700 watt/ora e con un basso indice di calore dissipato da dichiarare;

- Il sistema dovrà essere dotato di una batteria preferibilmente integrata, per evitare spegnimenti improvvisi e per essere utilizzato in modalità stand by per un rapido spegnimento ed accensione;

- Sistema dotato di stampante termica B/N integrata.

Il sistema sopra descritto oltre a rispondere a quanto richiesto dovrà essere dotato dei seguenti moduli ed accessori:

  - Sonda convex da 2 MHz a 6 MHz

  - Sonda Lineare da 5 MHz a 12 MHz

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________________