U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO, GESTIONE LOGISTICA

VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”

TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992

E-mail : provveditorato@asp.crotone.it

CAPITOLATO TECNICO

Acquisto di n. 1 Laser retinico avente 2 lunghezze d’onda, una verde e una gialla, completo di lampada a fessura con fibra ottica/laser integrata e coassiale e tavolo di sollevamento elettrico per l’Unità Operativa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Crotone.

PREZZO A BASE D’ASTA : Euro 100.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA:

- Laser Oftalmologico allo stato solido a 2 lunghezze d’onda (verde e giallo) completo di Lampada a Fessura con micromanipolatore servoassistito e accoppiamento laser coassiale progettata per la fotocoagulazione trans pupillare.

- Lampada a fessura con speciale sistema di accoppiamento laser all’interno del corpo illuminatore fessura atto a garantire la perfetta coassialità o lo spostamento solidale di illuminazione e raggio laser (micromanipolatore servoassistito) per evitare zone d’ombra (in particolare lavorando in estrema periferia retinica).

- Corpo microscopio con distanza focale di 125 mm., variatore di ingrandimenti a cinque fattori (5x - 8x - 12x - 20x - 32x) con sistema Galileiano a comando manuale.

- Micromanipolatore servoassistito inserito in posizione ergonomica direttamente nel joystick della lampada a fessura per il posizionamento del raggio laser e per le varie regolazioni della lampada a fessura con una sola mano.

- Speciale filtro di protezione per l’operatore ad attivazione automatica privo di colorazione per evitare una distorsione cromatica in osservazione.

- Il sistema con griglie multispot per consentire trattamenti personalizzati, controllati dall’operatore, per mezzo di sequenze di spot predefinite, in rapida successione.

- Sistema modulare, predisposto all’uso combinato con sonde per fotocoagulazione endooculare disposable e oftalmoscopio indiretto laser.

- Tre metodi di trattamento

  - Coagulazione convenzionale a spot singolo tramite lampada a fessura, sonde ENDO e LIO;

  - Utilizzo manuale del micromanipolatore elettronico in modalità auto-repeat;

  - Uso automatico del micromanipolatore per la ripetizione delle sequenze;

- Dispositivo di misurazione e controllo della potenza con selezione del sistema applicativo connesso e relativa curva di calibrazione in memoria, gestione a microprocessore di tutti i parametri di funzionamento e di sicurezza con memoria per ultimi parametri utilizzati a 4 differenti preset personalizzabili per ogni operatore.

- Pannello di comando retroilluminato di facile consultazione posizionabile sulla console (utilizzo in S.O.) oppure liberamente sul tavolo portastrumento con visualizzazioni di tutti i parametri di lavoro quali :

  - diametro dello spot, potenza alla cornea, durata impulso, frequenza ripetizione impulsi, intensità

luminosa  raggio di mira, stato di sistema, numero di impulsi trattamento, messaggi stato di errore,

tipo di sequenza selezionato, numero di spot per sequenza, distanza tra gli spot della sequenza,

orientamento della sequenza, per ognuna delle schermate specifiche di ogni lunghezza d’onda.

- Rilascio dell’impulso con comando a pedale.

SORGENTE LASER TERAPEUTICA                         : Nd:YVO4  duplicato e Laser a Diodi

Potenza sorgente laser	     : tipica 3 W

Emissione                                                                              : reale continua (real CW)

Raffreddamento del laser                                                  : possibilmente sistema termoelettrico

Lunghezza d’onda di emissione                                         : 532 nm (Green), 561 nm (Yellow)

Connessione fibra ottica                                                     : 2 x connessione SMA (dual port)

Potenza alla cornea                                                             : regolabile in step da 50 mW a 1.5 W (Green), 0.8 W

(Yellow)

Durata impulso (modalità single-spot)                             : regolabile in step da 0.01 a 3 sec + continuo

Durata impulso (modalità multi-spot)                              : 20-50 ms

Ripetizioni impulsi                                                                 Ripetizioni impulsi                                                                 : disinseribile e regolabile in 10 step da 100 a 6000 ms di

intervallo di ripetizione (funzione “autorepeat”).

SOREGENTE LASER DI MIRA                                              : Diodo laser semiconduttore

Lunghezza d’onda di emissione                                          : 620-650 nm (“Red”)

Intensità luminosa mira                                                        : regolabile in livelli sino a 1 mW

FESSURA DI ILLUMINAZIONE REGOLABILE:

Lampada                                                                                   : 12V 30W alogena

Altezza fessura                                                                         : da 1 a 14 mm.

Ampiezza fessura                                                                     : da 0 a 14 mm.

Rotazione fessura                                                                   : 4 posizioni 0°, +/-45°, +90°

Filtri illuminazione                                                                   : blu cobalto (tonometria, fluorescenza), verde

(rosso privo, contrasto), anticalore (IR)

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____________________________________