ALL. 2 DELL’AVVISO PUBBLICO

CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA, PER UN PERIODO DI ANNI DUE, DI DISPOSITIVI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CROTONE.

# MATERIALE PER ELETTROFISIOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE E QUANTITATIVO ANNUO PRESUNTO

LOTTO  I

Introduttore per l'inserimento percutaneo in arteria di dispositivi endovascolari dotato di valvola in silicone con sei tagli disposti a spirale e siliconati internamente. Lunghezze 5,5cm, 7,5cm, 11cm, 23cm; diametro da 4 a 11 F. Le componenti dell'introduttore  dovranno essere così fatte: cannula in doppio strato di polietilene ad alta e bassa densità, rastremato in punta con rivestimento in silicone interno ed esterno, munita di collare di sutura. Gli accessori dovranno essere: dilatatore rastremato in polietilene e nylon per i diametri 4 e 5F, in polietilene da 6 a 11F, con siliconatura interna ed esterna, lunghezze 14,5-15,8- 17,8 -19 cm; miniguida con punta preformata a J e dritta lunga 45cm. Diam. 021.035.038 inch.; rubinetto a tre vie, via laterale lunga 22cm; otturatori da 13 e 27,5cm, diam. da 4 a 9F. – CND CO50

FABBISOGNO ANNUALE PZ 200

# LOTT0 2

Guide teflonate angiografiche lunghe cm  125, 150, 220, 260 con punta dritta flessibile da 7, 1O,15,cm. e diam. O.O18-0,021-0.025-0,032-0,035-0,038   inch, si  richiede  la  punta  Betson  (graduale)  per  i  diam.  0,035 e 0,038 inch.  Lunghezze  da  80,125, 150, 175,260  cm   e  diam.0,018-  0,025-0,028-0,030-0,032-0,035-0,038 inch con punta preformata a J lunga 7e IO cm, raggio  1 ,5-2-3-6- l5mm  . Per lunghezze  di  cm 125- 150 cm  punta doppia: ad una estremità dritta  lungh.3cm  e all'altra estremità  preformata  a J raggio 2mm  lungh.7cm,  diam.032" e 035".  Guide teflonate angiografiche ad anima   mobile   lunghe  cm 125, 150, con  punta   dritta  e preformata a J lunga 7e  10 cm, raggio 3- I5mm con diam .032" e .035" – CND C40101

FABBISOGNO ANNUALE PZ. 50

LOTT0 3

Catetere angiografico  in nylon con all'interno una  maglia metallica costituita da  16 fili di acciaio inox intrecciati. Calibri 4-5-6 F. Si richiedono oltre alle normali configurazioni  per coronaria sinistra, destra, mammaria  e pigtail  anche  le configurazioni  3DWilliams e per brachiale Sones, Multipurpose.  Catetere angiografico in poliuretano pelletano con all'interno una maglia  metallica costituita da 16 fili di acciaio inox intrecciati. Punta soft e atraumatica . Calibri 5,2 - 6 -7F. I 7F si richiedono nella versione ad ampio lume 0.057". Si richiedono oltre alle normali configurazioni per coronaria sinistra, destra, mammaria e pigtail anche le configurazioni per brachiale  Sones, Castillo, Multipurpose  e 3DWilliams. CND C0104020101

FABBISOGNO ANNUALE PZ 50

LOTT0 4

Elettrocateteri  bipolari corpo in pebax rinforzato in acciaio a 16 fili, diametro del catetere 6 fr , elettrodi in acciaio aisi, lunghezza  utile   1 125cm, curve dritta, cournand, josephson , damato, dritto, varie distanze interettrodiche, connessioni  protette , monouso. CND Z12050785

FABBISOGNO ANNUALE PZ 50

LOTTO 5

Elettrocateteri quadripolari esofagei lunghezza minima 95cm, punta traumatica in   silicone,  elettrodi  in acciaio, corpo  in  poliuretano  7fr con elettrodi bombati ,  distanza  interelettrodica 30/15/15, con  mandrino dedicato gia' inserito nel corpo del  catetere, connessioni  a norma,  monouso. CND C020203

FABBISOGNO ANNUALE PZ 20

LOTT0 6

Piastre per Elettrofisiologia – CND K02010102

FABBISOGNO ANNUALE PZ 100

LOTT0 7

Cateteri quadripolari diagnostici a curva fissa per studi elettrofisiologici in poliuretano con armatura  a 32 fili in acciaio, con elettrodi in platino – iridio disponibili  in vari spacing: 2-5-2 mm, 5mm e  10 mm , di 5 o 6F, di lunghezza  110 o 115 cm, nelle curve  Damato, Josphson  e Cournard,  identificabili  grazie a  una  codifica  a colori. Completi  di  cavo di  connessione. Possibilita'  di cateteri  che possano  garantire il riconoscimento automatico  di  sistemi  di mappaggio.

CND C020103

FABBISOGNO ANNUALE PZ 60

LOTT0 8

Elettrocateteri quadripolare diagnostico a punta variabile per studi elettrofisiologici con controllo della punta e torque, memoria della curva.

Disponibile in diverse curve, riconoscibili tramite cod. colore, diverse spaziature degli elettrodi in Pt-Ir (2-5-2- 10-5), Shaft da 6,7 fr , lunghezza 92 e 115 cm.La funzione di deflessione è ottimizzata dalla presenza di una spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon e viene esercitata col meccanismo a pistone presente sul manipolo. Completo di cavo di connessione, connessione Redel 1O. CND C02010403

FABBISOGNO ANNUALE PZ. 5

LOTT0 9

Cateteri diagnostici a curva  fissa  per  studi  elettrofisiologici  ottimali  per  l'accesso  in  seno  coronarico ; in poliuretano con armatura a 32 fili  in acciaio.  Elettrodi  in Pt-Ir, spacing 2-8-2, 2-5-2, diverse lunghezze 60, 11O, 115 cm, curva preformata P-CS per il seno coronarico con accesso dalla succlavia shaft d i  5 o 6 Fr. completo di cavo di connessione. CND C02010401

FABBISOGNO ANNUALE PZ. 5

LOTTO 1O

Catetere diagnostico decapolare per elettrofisiologia con punta bidirezionabile. Struttura del catetere in poliuretano armato con armatura a 32 fili di acciaio inossidabile a doppio intreccio. La funzione di deflessione e' ottimizzata dalla presenza di spirale in acciaio inossidabile con  autolubrificante in teflon e esercitata da leva presente sul manipolo. Lunghezza 115, corpo di 7fr, disponibilità di curve asimmetriche, spacing dei dieci elettrodi  in  Pt-Ir 2-8-2  . Completo di cavi di  connessione riutilizzabili.

# CND C02010401 -  FABBISOGNO ANNUALE PZ 10

LOTTO 11

Elettrocateteri diagnostici orientabili per il mappaggio di siti specifici. Cateteri diagnostici deflectable ventipolari con elettrodi in Pt-Ir, in poliuretano con armatura a 32 fili in acciaio a doppio intreccio. La funzione di deflessione è ottimizzata dalla presenza di una spirale in acciaio inossidabile con autolubrificante in teflon e viene esercitata col meccanismo a pistone presente sul manipolo. Ottimo controllo della punta, ottimo torque, memoria della curva e stabilità. Disponibilità di

diverse configurazioni per le diverse applicazioni: con curva preformata per il mappaggio dell'anulus della tricuspide, con spacing di (20)2-8-2mm , 2-13-2mm e 2-18-2-8-2-8-2mm e lunghezza 110cm; per il mappaggio dell'atrio e dell 'istmo atriale con spacing di 2-l2-2mm; per il mappaggio della crista terminalis con spacing 1-3-1mm; per il

mappaggio simultaneo di seno coronarico e parete laterale dell'atrio destro con spacing 2-8-2 ...60..2-8-2

Lunghezza 110-115cm, 7FR. Meccanismo a pistone per la deflessione. Completi di  cavo di connessione, connettore Redel  10.CND C02010403

FABBISOGNO ANNUALE PZ 5

LOTTO 12

Elettrocateteri per ablazione deflectable con punta di 4mm e 8mm, spaziatura 1-7-4 mm, corpo da 7fr, curva bidirezionale simmetrica e non. Lunghezza 115 cm, meccanismo di deflessione a pistone, in poliuretano con armatura a fili in acciaio disponibili in una vasta gamma di curve. CND C020301  -   FABBISOGNO ANNUALE PZ 10

LOTTO 13

Elettrocateteri per ablazione deflectable a raffreddamento con sistema a circuito aperto , con punta di 3,5mm, disponibile nella versione a 6 fori  e nella  versione  a  56 fori  di  irrigazione per  permettere  l'infusione di

soluzione fisiologica, spaziatura 2-5-2mm, corpo da 7fr e 8 fr, curva uni/bidirezionale simmetrica e non. Lunghezza  115 cm , meccanismo   di  deflessione a pistone , in  poliuretano  con  armatura  a  fili  in  acciaio disponibili in una vasta gamma di curve. CND C020301

# FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PZ 3

LOTTO 14

# Catetere per ablazione endocardica a radiofrequenza con punta da 4mm e 8mm con cavi di connessione inclusi, corpo in pebax. Deflessione bidirezionale dell'elettrocatetere , diamentro del  corpo  del  catetere  7F, possibilità di erogazione di RF con 8mm fino a 150W , Disponibilità di spaziatura intraelettrodica 2,5-2,5-2,5mm , manipolo ergonomico con frizione di  bloccaggio , disponibilità di curva asimmetrica , disponibilità di punta 1O mm . CND C020301 –

# FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PZ 15

LOTTO 15

Elettrocateteri diagnostici Duodeca  polari  steerable  per  studi   elettrofisiologici  con  cavi  di  connessione inclusi , corpo del catetere da 7F, deflessione Bidirezionale per raggiungere qualsiasi sito anatomico, lunghezza non superiore a 95 cm, impugnatura del catetere ha un cursore che permette la deflessione bidirezionale asimmetrica della parte distale e ne garantisce il mantenimento nella posizione desiderata attraverso uno  speciale  meccanismo automatico  di sicurezza,

disponibilità di versione decapolare,  di varie spaziature   interelettrodiche , con   possibilità   di   mappare   contemporaneamente   il   CS e   la   parete   laterale dell 'atrio o il setto e la parete laterale dell'atrio.

# CND C02010403 -  FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PZ 10

LOTTO 16

Elettrocateteri diagnostici quadri esa  otto e deca polari steerable per studi elettrofisiologici con cavi di connessione inclusi , corpo in  poliuretano e maglia metallica intrecciata di rinforzo con sezione distale atrumatica, manipolo a pistone tipo push and pull , disponibilità di diametro 6F e lunghezza  non  superiore a 110 cm, disponibilità di spaziatura interelettrodica di  10-10-10 mm, tiranti connessi direttamente alla punta del catetere per un miglior controllo del movimento della punta, rivestimento della superficie atrombogenico  in CO. CND C02010403

# FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PZ 10

LOTTO 17

Kit di pericardiocentesi:

1 telino finestrato, 40 cm , 2 applicatori di preparazione, 1 siringa luer lock 10 ml, 1 ago ipodermico a parete ultrasottile 21 G ( 0,8 mm), 1 ago per pericardio centesi, 1.3 mm X . 037” ID (9 mm) x 6” (152 mm) con stiletto, 1 set per sutura con ago incisione FSL, 1 filo guida a J da 0.035”, 0.91 mm x 80cm, con raggio della punta di 3 mm, ricoperto in PTFE, 1 rubinetto a 3 vie con dado di bloccaggio, 1 dilatatore da 8 F (2.7mm) x 20.2 cm, 1 catetere diritto 8.3 F x 50 cm o pigiai 8.3 F x 41 cm con fori laterali, progettato per un drenaggio appropriato e per prevenire occlusioni.

# CND C0104010102 -  FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PZ 5

# Set elettrofisiologia così composto:

n.1 telo copertura tavolo cm 200x200; n. 2 camici chirurgici HS misura XL; n. 4 salviette assorbenti, n. 120 compresse 10x10; n. 1 telo paziente cm 200x340; n. 1 bisturi monouso; n. 2 ciotole da 500 ml; n.1 ciotola da 1000 ml; n. 3 siringhe da 20 ml ;n. 2 aghi ipodermici da 20 g.;n. 1  ago ipodermico da 21 g 5O mm;n. 2 aghi angiografici da 18 g.;n. I siringa da 12 ml ad anelli; n . 2 spugne con manico;n. 1 copri amplificatore cm 90x75;n. 1  cuffia copriparatia cm 100x150; n. 1  pinza mosquito cm 12 curva;n. 2

medicazioni cm 8x I 5;n. 1 vassoio cm 30x40x8. n. 1  sistema di bendaggio per

il trattamento della puntura della femorale con sistema di compressione con doppio lato; n. 1 telo in accoppiato cm I 50X200 avvolgente.

# CND T0202  -   FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO PZ 100

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

_______________________________

Il Legale Rappresentante- Il Delegato