CAPITOLATO TECNICO

Procedura Negoziata per la Fornitura di materiali ed accessori di consumo per Endoscopia Digestiva diagnostica ed operativa, per Fisiopatologia Digestiva e per altre metodiche Gastroenterologiche. FABBISOGNO PRESUNTIVO ANNUO

PARTE I:

MATERIALI DI CONSUMO

## IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI FONDAMENTALI PER LE DITTE CONCORRENTI:

LE OFFERTE DEVONO ESSERE CORREDATE  DI DEPLIANT ILLUSTRATIVO POSSIBILMENTE A COLORI,  SCHEDA TECNICA IN LINGUA ITALIANA, E DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA PER OGNI LOTTO OFFERTO.

EVITARE DI PROPORRE LA STESSA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI UN DATO PRODOTTO  IN PIU' LOTTI  QUANDO RITENUTI SIMILARI, MA NON FEDELMENTE CORRISPONDENTI AL CAPITOLATO RICHIESTO.

LOTTO N°1 DISPOSITIVI PER EMOSTASI

VOCE 1

Sistema per emostasi in unico dispositivo dotato di ago da sclerosi e device per diatermo coagulazione bipolare a spirale in materiale nobile e ceramica, canale per irrigazione integrato.

Quantità  1 pezzi. 330,00

VOCE 2

Ago per scleroterapia monouso per procedure in anatomie tortuose , diametro introduttore 1,8 e 2,3 mm , lunghezza di lavoro 200 e 240 cm , ago smussato calibro 23 e 25 gauge lunghezza circa da 4 e 6 mm.

Catetere dell’ago sia trasparente per visualizzazione liquidi che nero per migliore visualizzazione uscita ago , ago con doppio blocco meccanico in chiusura ed in apertura.

Quantità 150 pezzi.  60,00

VOCE 3

Ago per aspirazione ecoendoscopica con pattern ecogenico circonferenziale esteso fino alla punta dell’ago per garantire una elevata visibilità di tutto l’ago durante la procedura, calibro 19-22-25 gauge , dotato di siringa regolabile in 4 diverse misure e di mandrino con clip integrata per bloccarlo in sicurezza per una migliore maneggevolezza.

Quantità 1 pezzo  240,00

## VOCE 4

Clip metallica in acciaio per emostasi monouso premontata, con  possibilità di riapertura e chiusura della stessa clip, apertura della clip di 11 mm, lunghezza utile 155 cm (Gastro), da 235 cm. (Colon), manipolo ad anello con impugnatura a scorrimento e guaina protettiva, clips con meccanismo di bloccaggio post rilascio , compatibile con risonanza magnetica, marchio CE per clipping profilattico per sanguinamento post resezione di lesioni.

Quantità 10  pezzi  80,00

VOCE 5

Clip a 2 bracci in acciaio inossidabile , premontata su catetere lunghezza 155 cm e 235 cm circa, , certificata per indicazione emostasi, marcatura, trattamento perforazioni e profilassi post-polipectomia, ancoraggio JPEG.  Clip monouso sterile riposizionabile con apertura da 11 mm circa  rotabile in maniera controllata sia attraverso la manipola di controllo della rotazione e sia attraverso la rotazione del catetere dal primo operatore.

Sistema di rilascio a doppio scatto e sistema di blocco interno della clip post rilascio.

Quantità 230 pezzi  120,00

## VOCE 6

Legatore multiplo per varici esofagee con almeno 7 lacci elastici a sezione quadrata ,  in materiale anallergico e privo di lattice, unità di legatura trasparente con bande possibilmente caricate posteriormente che consenta una visione ottimale. Penultimo laccio possibilmente di colore differente, dispiegamento a banda singola per una migliore aspirazione indicazione del rilascio dell’elastico con scatto sonoro e visivo al rilascio di ogni laccio, dotato di catetere di irrigazione.

Quantità 20  pezzi  140,00

VOCE 7

Dispositivo preassemblato per il rilascio di loop endoscopici in 4 misure di ampiezza 15mm 20mm 30mm 40 mm.

Il dispositivo deve permettere la possibilità di lasciare il loop aperto all’interno del tratto digestivo per poter essere ripreso in un secondo momento.

Sistema di rilascio lunghezza 230 cm con possibilità di ricarica.

Quantità 3 pezzi 95,00

### LOTTO N°2 DISPOSITIVI PER EMOSTASI COMPLESSE

## VOCE 1

Aghi da sclerosi monouso in teflon per guaina metallica riutilizzabile, ago 4 mm, 21 e 23  G. dotati di sistema di blocco lunghi 160 cm e 240 circa (per Gastro e Colon)

Quantità 10 pezzi.  70,00

## VOCE 2

Guaina metallica riutilizzabile per ago sclerosi in teflon di cui al lotto 9 B, lunghe cm. 160 cm e 240 circa. (per Gastro e Colon)

Quantità  2 pezzi.  125,00

## VOCE 3

Applicatore di loop nylon, premontato su guaina teflon pronto all'uso, sterile, monouso, loop 30 mm, lunghezza totale 2300 mm, manico integrato0

Quantità  1  pezzi.  70,00

## LOTTO N°3 CANNULE, CATETERI, COLORANTI VITALI, AGENTI PER MARCATURA (TATUAGGIO), SISTEMI ESTRAZIONE CALCOLI  BILIARI E RECUPERO, DILATAZIONE, SPAZZOLINI

## VOCE 1

Cateteri per E.R.C.P. di Huibregtese-Katon da 5 Fr., con punta a pallina radiopaca, che accetti guida da .035 inch.

Quantità 1 pezzo  € 30,00

## VOCE 2

Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile attraverso il manico a 3 anelli, nelle due direzioni di 90° e di 30° per l’incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale minimo 3.2 mm.

Quantità 1   pezzo  € 40,00

## VOCE 3

Catetere universale di Soehendra per incannulamento di Stent da rimuovere con l'apposito estrattore

Quantità 1  pezzo € 150,00

VOCE 4

Sistema Catetere (cannula) guida per posizionamento protesi biliari, dotati di DUE marcatorI radiopachi distanziati all’ estremità, varie misure (5–7–9), sterili, .035 inch., 200 cm. (tipo sistema Huibregtse).

Quantità 2  pezzi  €  110,00

## VOCE 5

Cannule spray per cromoendoscopia

Quantità 1  pezzo  48,00

## VOCE 6

Cannula per ERCP monouso con punta rastremata 4 Fr, angolabile attraverso il manico a 3 anelli, nelle due direzioni di 90° e di 30° per l’incannulamento selettivo, compatibile con filo guida da 0,035" e canale minimo 3.2 mm.

Quantità 1 pezzo € 180,00

VOCE 7

Sistema cateteri per litotrissia ALL IN ONE intracanalare premontato consistente in cestello sferico monouso sterile premontato con camicia interna in teflon ed esterna metallica, ampiezza cestello 35 mm, rotante con possibilità di iniezione di contrasto.

Cestello con possibilità di fare una rotazione in fase di chiusura.

Quantità 2 pezzi 550,00

VOCE 8

Cateteri a palloncino per dilatazione ACALASIA tipo Rigiflex, misure palloncino gonfiato 30-35 e 40 mm., lunghezza palloncino 10 cm., dimensione catetere 14 Fr., Lunghezza utilizzabile 90 mm. , corredati di Guida da 0.038 "

Quantità 1 pezzo  200,00

## VOCE 9

Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono di dilatare le stenosi Esofagee, Piloriche, Coliche, Enteriche da enteroscopio e per dilatazione della Papilla di Water, DASE capaci di dilatare 3 misure in una sola seduta, 3 misure corrispondenti a pressioni diverse e con un solo catetere diametro 7,5 FR lunghezza circa 240 cm, da utilizzare  attraverso un canale operativo di minimo di 2,8 mm.

Diametri richiesti : 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm, 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Palloncino con spalle possibilmente arrotondate , Lunghezza palloncino 5.5 cm , completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile.

Quantità 5 pezzi  340,00

# VOCE 10

## Sistema di gonfiaggio per Dilatatori a espansione radiale 3 misure in un unico catetere

Quantità 1 pezzo  360,00

## VOCE 11

Catetere per dilatazione biliare One-Step, con rivestimento idrofilo, rastremato, lunghezza 200 cm., che accetti filo guida da .0,35”, tutti i calibri.

Quantità 1 pezzo  80,00

## VOCE 12

COLORANTE VITALE BLU DI METILENE per cromoendoscopia

Quantità 10  pezzi   € 10,00

## VOCE 13

COLORANTE VITALE  BLU DI TOLUIDINA per cromoendoscopia

Quantità 5  pezzi   € 10,00

## VOCE 14

COLORANTE VITALE INDACO DI CARMINIO per cromoendoscopia

Quantità 5 pezzi  € 10,00

## VOCE 15

KIT per TATUAGGIO colon ad inchiostro di china sterile, ATOSSICO

Quantità 20 pezzi  € 15,00

## VOCE 16

Cestelli estrazione calcoli compatibili con Litotritore tipo Soehendra, lunghezza 220 cm., 7.0 Fr., con possibilità di scelta del diametro del cestello da 1,5 a 3 cm. e lunghezza del cestello da 3,5 a 6 cm. e numero di fili

Quantità  2  pezzi  150,00

## VOCE 17

Cestelli per recupero di polipi multipli o singoli dopo polipectomia, lungo 240 cm., con diverse possibilità di scelta nelle misure del cestello

Quantità  5  pezzi  60,00

VOCE 18

Cestello monouso da recupero polipi e corpi estranei, rete porosa ultraresistente con manipolo a 3 anelli e guaina ottica blu ad anello; dimensione rete 3cm. x 5,5 cm., diametro dispositivo 2,5 mm., lunghezza 230 cm, latex free.

Quantità 10 pezzi 80,00

VOCE 19

Cestello recupero calcoli, monouso, basket a 4 filamenti e basket con 8 filamenti distali + 4 prossimali, dimensione 40x22mm, filoguidabile in punta 0,035", compatibile scambio rapido, manico integrato, compatibile con litotritore di emergenza extracanalare.

Quantità 2 pezzi 200,00

VOCE 20

Cestello monouso sterile a forma sferica per recupero calcoli rinforzato con cavi rigidi per facilitare apertura in lume ristretto. Apertura cestello 35 mm.

Dotato di manico con sistema di litotrissia integrato e cestello con possibilità di fare una rotazione in fase di chiusura.

Quantità 2 pezzi 240,00

## VOCE 21

Estrattore di stent tipo Soehendra, diametro da 5 ad 10 Fr., lunghezza 180 cm., che accetta filo guida da .035", con punta filettata.

Quantità 1   pezzo  160,00

## VOCE 22

Spazzolino monouso per pulizia canali interni degli endoscopi a doppia spazzola (uno spazzolino su ambedue le estremità).

Quantità 150  pezzi  6,00

## VOCE 23

Spazzolini per Citologia dell'apparato digerente

Quantità 20   pezzi  6,00

# LOTTO N°4  PINZE

## VOCE 1

Pinza per recupero corpi estranei morsi alligatore lunghi in acciaio inox , riutilizzabile, con apertura delle valve di tutte le misure disponibili, diametri pediatrico e standard, lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico.

Quantità 1  pezzo  250,00

VOCE 2

Pinza da presa a becco d’anatra per sondini nutrizionali morsi in acciaio inox , riutilizzabile, diametri pediatrico e standard, lunghezza 230 cm. circa, corredata di manico.

Quantità 1  pezzo  250,00

VOCE 3

Pinza per PEG con morsi in acciaio inox  riutilizzabile, diametri pediatrico e standard lunghezza 230 cm., circa corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 4

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,  apertura valve misura standard, di diametro compatibile con gastroscopio pediatrico dal  canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1   pezzo 250,00

VOCE 5

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,  apertura valve misura standard, di diametro compatibile con gastroscopio dal  canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1   pezzo  250,00

VOCE 6

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,  apertura valve misura almeno 4,5 mm., diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1  pezzo  250,00

VOCE 7

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,  apertura valve misura almeno 4,5 mm., compatibile con canale operativo diametro standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1  pezzo  250,00

VOCE 8

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,  apertura valve misura almeno 19 mm., diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 pezzo 250,00

VOCE 9

Pinza per recupero corpi estranei con morsi a denti di topo in acciaio inox riutilizzabile ,  apertura valve misura almeno 19 mm., compatibile con canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 10

Pinza per recupero polipi 3 rebbi smussi riutilizzabile, con dispositivo di avanzamento dello stantuffo distale, diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2mm , lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 11

Pinza per recupero polipi 3 rebbi smussi riutilizzabile, con dispositivo di avanzamento dello stantuffo distale, compatibile con canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 12

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5, branche smusse in acciaio inox riutilizzabile , diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm, lunghezza 230 cm.,circa , corredata di manico.

Quantità 1  pezzo  250,00

VOCE 13

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5, branche smusse in acciaio inox riutilizzabile , diametri canale operativo standard, lunghezza 230 cm.,circa , corredata di manico.

Quantità 1  pezzo  250,00

VOCE 14

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5,  denti a punta in acciaio inox  riutilizzabile , diametri pediatrico compatibile con canale operativo da 2 mm., lunghezza 230 cm., circa , corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 15

Pinza per presa polipi a 3, 4, 5,  denti a punta in acciaio inox  riutilizzabile , diametri canale operativo standard, lunghezza 230 cm., circa , corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 16

Pinza a morsi a forbici in acciao inox riutilizzabile , diametri pediatrico e standard,  lunghezza 230 cm., circa, corredata di manico.

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 17

Pinza per biopsia riutilizzabile diametro standard, lunghezza 160 cm.,circa , morsi ovali, in acciaio inox  senza ago , corredata di manico.

Quantità 20   pezzi  140,00

VOCE 18

Pinza per biopsia riutilizzabile diametro per strumenti pediatrici, lunghezza 160 cm.,circa , morsi ovali, in acciaio inox  senza ago , corredata di manico.

Quantità 2   pezzi 140,00

VOCE 19

Pinza per biopsia riutilizzabile diametri standard, lunghezza 230 cm., circa , morsi ovali, in acciaio inox  senza ago , corredata di manico.

Quantità 20  pezzi  140,00

## VOCE 20

Pinza bioptica monouso multiprelievo in unico passaggio per prelevare almeno 4 campioni di tessuto senza dover estrarre la pinza dall’endoscopio, ganasce in nitinol  , diametro pinza 2,4 mm con lunghezza 160 cm e 240 cm circa

Quantità 20   pezzi  50,00

## VOCE 21

Pinza per biopsia monouso con ganasce in acciaio inossidabile senza ago , standard e large capacity. Valve indipendenti con doppio tirante e con doppio foro di fenestrazione di forma ovale. Dotate di cappuccio one step e di design dei denti a microincastro.

Catetere di introduzione dotato di markers di posizionamento , diametro 1,8-2,2-2,4-2,8 mm lunghezza 160 e 240 cm. Pinza large capacity compatibile con canale da 2.8 mm

Quantità 40   pezzi  10,00

VOCE 22

Pinza da recupero pluriuso autoclavabile per gastroscopio canale 2.8mm, valve grandi e zigrinate tipo alligatore con dente di topo, apertura valve 11,3mm (piccola) / 14,9mm (media) / 19,5mm (grande) per rimozione grossi corpi estranei, guaina metallica spiralata rivestita in teflon e isolata per utilizzo accessori HF, manico integrato.

Quantità 2 pezzi (1 PER MISURA).  350,00

VOCE 23

Pinza da recupero pluriuso autoclavabile per gastroscopio canale 2.8 mm, valve allungate e lisce con dente di topo, apertura valve 15,5mm (media) / 19,5mm (grande) per rimozione grossi corpi estranei, guaina metallica spiralata rivestita in teflon e isolata per utilizzo accessori HF, manico integrato.

Quantità 1 pezzi (UNO PER MISURA).  350,00

VOCE 24

Pinza da recupero pluriuso autoclavabile per canali 2.0 mm e 2.8 mm, valve piene gommate internamente per rimozione corpi appuntiti e taglienti, apertura valve 4,8mm / 7,3 mm. Lunghezza operativa non inferiore a 1600 mm, manico integrato.

Quantità 1 pezzi 350,00

VOCE 25

Pinze da biopsia per Enteroscopio, varie tipologie

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 26

Pinza elettrochirurgica monouso monopolare per emostasi nel colon, non hot biopsy, rotante, con valve interne zigrinate piatte tipo alligatore, apertura valve 4mm, lunghezza operativa 2300 mm, per colonscopio canale minimo 3,2 mm

Quantità 1 pezzo  300,00

## LOTTO N°5 ANSE DA POLIPECTOMIA

# VOCE 1

Ansa per mucosectomia riutilizzabile diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm composta per il primo tratto da una porzione piatta e lamellare e per il secondo tratto in acciaio filamento intrecciato o monofilamento. Apertura ansa 20/40 e 30/60 , con punta isolata, corredata di manico.

Quantità 5 pezzi  200,00

# VOCE 2

Ansa per polipectomia  Asimmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura  15 , 25 mm., circa  e  punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza  230 cm.,. completa di manico.

Quantità 10 pezzi  200,00

# VOCE 3

Ansa per polipectomia Simmetrica riutilizzabile, ansa in acciaio inox con apertura di 30 mm e punta isolata , diametro 2,3 mm lunghezza 230 cm , completa di manico.

Quantità 2  pezzi  200,00

# VOCE 4

Ansa da polipectomia rotante a 360°, monouso lunghezza 200 cm circa, catetere interno a stella per consentire una più efficace rotazione, diametro ansa da 10 a 25 mm circa , ansa in acciaio inox multifilamento con indicazione polipectomia a caldo e a freddo.

Quantità 10 pezzi  70,00

# VOCE 5

Ansa da polipectomia monouso in acciaio inossidabile con forma arrotondata , diametro ansa variabile da 10 a 33 mm circa , lunghezza di lavoro 240 cm , guaina interna con rivestimento in materiale tipo polyglide, per minimizzare l’attrito durante l’azionamento dell’ansa.

Quantità 3 pezzi  50,00

# VOCE 6

Anse per polipectomia monouso, MONOFILAMENTO, lunghezza 23O cm. circa, corredata di manico, varie misure PER POLIPECTOMIE A FREDDO DI PICCOLI POLIPI.

Quantità 30 pezzi  40,00

## VOCE 7

- Ansa monofilamento per mucosectomia del colon, monouso, ovale, monofilo unico rigido da 0.3 mm di spessore, ampiezza ansa mini di 15 mm e maxi di 25 mm, lungh. operativa 2300 mm, canale 2.8 mm, manico integrato.

- Ansa monouso crescent specifica e destinata all’uso esclusivo per EMR-Cap assisted, doppio filo intrecciato di spessore 0.3 mm, ampiezza ansa 25mm, canale 2.0 mm,manico integrato con scala centimetrata.

- Ansa rigida rinforzata per mucosectomia, ovale, ansa costituita da due fili intrecciati con un ulteriore terzo filo di rinforzo a spirale intorno ad essi per effetto “grasping” su lesioni piatte, spessore 0,48 mm, ampiezza 20 mm, lungh.operativa 2300 mm, canale 2.8 mm, manico integrato con scala centimetrata.

Quantità : 10 pezzi per tipologia per un totale di 30 pezzi € 28,00  pz

## VOCE 8

Kit completo per la resezione endoscopica della mucosa EMR dotato di applicatore di lacci elastici a sezione quadrata, latex free e pre-montati. Ansa monouso, multifilamento, rigida di circa 15 mm , Kit istologico con appositi contenitori per introdurre campione di tessuto prelevato e Dispositivo che consenta  il passaggio accessori

Quantità 1 pezzo.  230,00

## VOCE 9

DISSETTORI PER DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELLA SOTTOMUCOSA (ESD):

1. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta ad uncino, rotante, uncino elettrificato, per gastroscopio e per colonscopio

2. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a triangolo, piattello terminale a forma di triangolo

3. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a pomello retraibile, con rivestimento ceramico sulla punta del catetere, pomello retratto, diverse lunghezza bisturi elettrificato

4. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta cilindrica ceramica  con elettrodo circolare  sulla parte posteriore, per gastroscopio e per colonscopio

5. Punta elettrificata monouso monopolare per dissezione sottomucosa, punta a pallina in ceramica, con elettrodo triangolare sulla parte posteriore,

Quantità 1 pezzo a scelta tra quelli indicati 400,00

VOCE 10

Distanziatore trasparente diritto, morbido, monouso, con foro laterale per drenaggio dello sporco, da apporre sul distale dell'endoscopio specifico per dissezione sottomucosa

Quantità 5 distanziatori € 20.00

VOCE 11

Dispositivo monouso che combina un ago da 22 G lungo 5 mm ed un ansa monofilamento di misura 22mm e 30mm all’interno di un unico catetere per poter infiltrare ed effettuare la polipectomia con un unico dispositivo una volta in posizione.

Quantità 10 pezzi 95,00

LOTTO N° 6 FILI GUIDA

# VOCE 1

Filo guida monouso con anima rigida in lega metallica, doppio colore, con rivestimento in PTFE, punta altamente radiopaca idrofila di almeno 10 cm a sezione distale autolubrificante, punta diritta ed angolata capace di formare un loop di sicurezza. Misura 0.35” di diametro e lunghezze  di 450 cm con corpo rigido e standard.

Nella versione angolata all’interno della confezione deve essere incluso il dispositivo di torsione del filo guida.

Quantità  6 pezzi 180,00

##### VOCE 2

Filo guida monouso a doppio puntale idrofilo con anima in nitinol, doppio colore, con rivestimento a strisce in PTFE ,  punta distale in tugsteno radiopaca idrofila di 5 cm e punta prossimale in tungsteno diritta o angolata radiopaca idrofila di 10 cm., per facilitare il superamento di stenosi difficili. Misura 0.35” lunghezza 260 e 450 cm con corpo catetere rigido e standard. Marcatori radiopachi a 10 e a 15 cm per misurazione precisa stenosi.

Nella versione angolata all’interno della confezione deve essere incluso il dispositivo di torsione del filo guida.

Quantità 2 pezzi  200,00

## VOCE 3

Filo guida Super Stiff per endoprotesi enterale, calibro .035", con punta floppy rastremata e lunga 10 cm., rivestimento in PTFE, lunghezza totale 500 cm. circa.

Quantità 1 pezzo  90,00

## VOCE 4

Filo guida monouso con anima rigida in nitinol , doppio colore, con rivestimento in PTFE, punta altamente radiopaca idrofila in tugsteno di almeno 5 cm, a sezione distale autolubrificante, punta diritta ed angolata. Misure : 0.25”, 0.35”, 0.38” di diametro e lunghezza  di 450 cm e 260 cm con corpo rigido e standard.

Nella versione angolata all’interno della confezione deve essere incluso il dispositivo di torsione del filo guida.

Quantità 5 pezzi  180,00

### VOCE 5

Filo guida Super Stiff dotata di un'anima interna di dimensione maggiore per conferire una maggiore rigidità alla guida e quindi una maggiore resistenza durante l’introduzione e una migliore stabilità durante il posizionamento ed il cambio degli accessori, diametro 0.38 e lunghezza 260 cm. circa

Quantità 2   pezzi  92,00

### VOCE 6

Filo guida in nitinol con rivestimento polimerico completamente idrofilo , punta diritta ed angolata, diametro 0.18”, 0.25” e 0.35”, lunghezza 260 cm., corpo standard e rigido.

Quantità 2 pezzi  220,00

### VOCE 7

Filo guida con anima metallica in triton lega di nitinol e cobalto e rivestimento in PTFE,  diametro 0.18”, lunghezza 260 e 480 cm., con punta in materiale nobile diritta sagomabile da 5 cm circa.

Quantità 1 pezzo  240,00

### LOTTO N° 7 PAPILLOTOMI

## VOCE 1

Papillotomo pluriuso  con punta a SPATOLA DA PRE CUT, monolume lunghezza bisturi elettrificato 4 mm per taglio multilaterale, lunghezza 200 cm circa, compatibili con canale operativo da 2 mm eventualmente CORREDATO DI MANICO, da offrire separatamente ma nello stesso lotto,

Quantità 2  pezzi  300,00

## VOCE 2

Papillotomo pluriuso  ad AGO da pre-cut, monolume lunghezza bisturi elettrificato 4 mm per taglio multilaterale, lunghezza 200 cm circa, compatibili con canale operativo da 2 mm, eventualmente CORREDATO DI MANICO, da offrire separatamente ma nello stesso lotto.

Quantità 2   pezzi  120,00

## VOCE 3

Papillotomo/Sfinterotomo pre-cut ad arco senza naso per procedere dall’orifizio papillare.

Quantità 3   pezzi  70,00

## VOCE 4

Sfinterotomi TRIPLO LUME, monouso, con sistema di orientabilità controllata per orientare l’estremità distale, punta altamente radiopaca rastremata di diversi diametri (da 3,9, circa, a 4,9), circa compatibili con fili guida da 0,18” a 0,35” , così da poter adattare in base alla tipologia della papilla e del suo orifizio, lama monofilamento lunga possibilmente da 20 a 30 mm., dotata anche di possibilità di bloccare e mantenere la curvatura desiderata della punta.

Quantità 1 pezzo  230,00

VOCE 5

# Papillotomo monouso a tre lumi separati, con filo precaricato al suo interno, filo taglio da 20 mm e da 30 mm, con rivestimento isolante di sicurezza nella porzione prossimale del taglio, punta rastremata 4,5 Fr e 4,4 Fr , e punta super rastremata 4 Fr e  3,9 Fr e e precurvata, naso da 7 mm, compatibile anche con guida corta, manico integrato con gancio a “C” per attaccare il dispositivo all’endoscopio

Quantità 1 pezzo  150,00

###### LOTTO N°8  SISTEMA PER INTERVENTISTICA BILIARE A RAPIDO SCAMBIO

VOCE 1

Sfinterotomo triplolume rotante con canale a C ,  con punta diametro da 3,9 circa a 4,9 circa  filo di taglio da 20 mm e lunghezza catetere 200 cm circa.

Quantità 38 pezzi  280,00

VOCE 2

Filo guida monouso a struttura rigida o standard , misura 0.35”  lunghezza 260 cm circa , con punta idrofila diritta e angolata di almeno 10 cm.

Quantità 38 pezzi  180,00

VOCE 3

Filo guida monouso a doppio puntale idrofilo con anima in nitinol, con rivestimento a strisce in PTFE ,  punta distale in tugsteno radiopaca idrofila di 5 cm e punta prossimale in tungsteno diritta o angolata radiopaca idrofila di 10 cm., per facilitare il superamento di stenosi difficili. Misura 0.35” lunghezza 260 con corpo catetere rigido e standard. Marcatori radiopachi a 10 e a 15 cm per misurazione precisa stenosi.

Quantità 3 pezzi 200,00

VOCE 4

Prolunga per guida corta  lunghezza 200 cm circa.

Quantità 1 pezzo  70,00

VOCE 5

Dispositivo di bloccaggio filo guida compatibile con endoscopio Olympus in nostra dotazione.

Quantità 40 pezzi  7,00

VOCE 6

Spazzolino per citologia biliare filoguidabile diametro 8 Fr lunghezza 200 cm circa.

Quantità 10 pezzi  70,00

VOCE 7

Papillotomo da precut triplo lume filo guidabile con canale a C e con possibilità di iniettare mezzo di contrasto, ago da taglio 4-6 mm circa.

Quantità 2 pezzi  280,00

VOCE 8

Cestello per estrazione calcoli filoguidabile , vari diametri del cestello, compatibile con litotrissia meccanica, punta rimovibile per evitare che il calcolo rimanga intrappolato nel cestello.

Quantità 4 pezzi  280,00

VOCE 9

Catetere dilatatore pneumatico a palloncino con punti di repere radiopachi , vari diametri e lunghezze del palloncino.

Quantità 4 pezzi  280,00

VOCE 10

Catetere a palloncino per estrazione calcoli a tre vie separate ( insufflazione palloncino, iniezione m.d.c. sopra o sotto il palloncino e filo guida da 0.035”), con canale a C , palloncino a spalla squadrata , con doppia misura di gonfiaggio , varie misure di diametro.

Quantità 18 pezzi  250,00

VOCE 11

Cannula per ERCP triplo lume con canale a C punta rastremata lunghezza catetere 200 cm circa.

Quantità 2 pezzi  70,00

VOCE 12

Stent biliare in plastica pre-assemblato con catetere guida spingitore, stent di forma curvata e diritta, di diametro 8,5 e 10 Fr varie lunghezze, stent con punta rastremata dotato di marker radiopachi ed endoscopico e design a parete sottile. Possibilità di riposizionamento stent prima del rilascio completo.

Quantità 8 pezzi  180,00

VOCE 13

Stent biliare metallico, parzialmente ricoperto e totalmente ricoperto rimovibile ad almeno 12 mesi , markers radiopachi ed ottici, riposizionabile dopo parziale rilascio fino 80% , vari diametri e lunghezze .

Quantità 2 pezzi  1.800,00

VOCE 14

Stent pancreatico in plastica dotato di fori di drenaggio , configurazione diritto e pigtail  vari diametri e lunghezze , marker endoscopico e radiopaco , sistema di rilascio compatibile con guida corta.

Quantità 3 pezzi  150,00

VOCE 15

Drenaggio nasobiliare lunghezza catetere 250 cm circa completo di guida in acciaio rivestita in teflon , diametro sondino da 6 a 8,5 Fr circa .

Quantità 5 pezzi  100,00

VOCE 16

Dilatatori Endoscopici a espansione radiale controllata, cateteri a palloncino filoguidati che consentono la dilatazone della Papilla di Water, DASE capaci di dilatare 3 misure in una sola seduta, 3 misure corrispondenti a pressioni diverse e con un solo catetere diametro 7,5 FR lunghezza circa 240 cm, da utilizzare  attraverso un canale operativo di minimo di 2,8 mm.

Diametri richiesti : 6-7-8 mm.; 8-9-10 mm.; 10-11-12 mm.; 12-13.5-15 mm, 15-16.5-18 mm.; 18-19-20 mm. Palloncino con spalle possibilmente arrotondate , Lunghezza palloncino 5.5 cm , completi di siringhe di gonfiaggio da 60 cc dotate di manometro. Monouso e sterile.

Quantità 4 pezzi  340,00

LOTTO N°9 STENT / DRENAGGI

VOCE 1

Stent autoespansibile extracanalare per esofago a maglie in nitinol rivestito in poliuretano e non rivestito, markers radiopachi alle estremità, sistema di rilascio a filo di sutura distale o prossimale per un posizionamento preciso a seconda dell’ubicazione della stenosi. Vari diametri e lunghezza dello stent.

Quantità 1  pezzo  1.800,00

VOCE 2

Stent autoespansibile extracanalare per colon e retto a maglie intrecciate di nitinol, sistema di rilascio prossimale a filo di sutura, altamente radiopachi, diametro corpo 25 mm e diametro svasatura 30 mm , lunghezze 6-9-12 circa.

Quantità 1 pezzo 1.400,00

VOCE 3

Stent autoespansibile intracanalare per duodeno a maglia monofilamento di Nitinol diametro corpo 22 mm e diametro svasatura 27 mm , premontato su sistema di rilascio coassiale con lunghezza di lavoro 230  cm circa, dotato di tre fasce di punti di repere radiopachi. Rilascio distale e ricatturabile fino al 70%.

Quantità 1 pezzo 1.500,00

VOCE 4

Stent autoespansibile intracanalare per colon a maglia monofilamento di Nitinol diametro corpo 20 e 22 mm , premontato su sistema di rilascio coassiale con lunghezza di lavoro 230  cm e 135 cm circa, dotato di tre fasce di punti di repere radiopachi. Rilascio distale e ricatturabile fino al 70%.

Quantità 1  pezzo  1.500,00

VOCE 5

Stent esofageo rimovibile, in nitinol ad auto-espansione indicato per le stenosi benigne e per le fistole esofago-respiratorie, varie misure e diametri. Completo di Kit per posizionamento.

Quantità 1  pezzo 1.800,00

## VOCE 6

SET Drenaggio naso-biliare senza filo guida. Catetere di drenaggio in TFE radiopaco, lunghezza 250 cm. circa, ogni diametro e morfologia.

Quantità 5  pezzi  110,00

LOTTO N° 10 GASTROSTOMIA - DIGIUNOSTOMIA ENDOSCOPICA,

VOCE 1

Kit per gastrostomia P.E.G. sistema pull, in silicone da 20 Fr., con bamper di fissaggio rimuovibile a strappo, tale da evitare l’atto endoscopico per la sua rimozione, radiopaco ed ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento, in confezione sterile.

Il KIT deve essere quanto più completo possibile anche di  accessori para-chirurgici ( garze, aghi sutura, forbici, bisturi chirurgico , pinza emostatica curva , ansa per recupero , guida di introduzione, telo fenestrato,  tamponi di garza , morsetto a C , attacco a Y , spugne di drenaggio , distanziali esterni.

Quantità 1 pezzo  180,00

###### VOCE 2

Kit essenziale per gastrostomia P.E.G. sistema pull, in silicone di varie misure, con bamper di fissaggio rimuovibile a strappo, tale da evitare l’atto endoscopico per la sua rimozione, radiopaco ed ogni altro accessorio necessario al suo funzionamento, in confezione sterile.

## Quantità 25 pezzi 100,00

LOTTO  N°11  MISCELLANEA

## VOCE 1

## Trappola-pozzetto per recupero piccoli polipi

Quantità  30   pezzi  5,00

VOCE 2

Spazzola doppia o tripla per scovolinatura strumenti per il canale e la zona della valvola, punta smussa per la protezione della superfice interna del canale.

Guaina in polipropilene, spazzole acciaio inossidabile e poliammide.

Misure varie compatibili con canali da 1,2 a 5mm

Quantità 100 pezzi 3,00

## VOCE 3

## Overtube (per interventistica esofagea) completo di boccaglio

Quantità 1 pezzo  60,00

## VOCE 4

Pulsiossimetro per monitoraggio pazienti in corso di procedure endoscopiche;

OFFRIRE ESCLUSIVAMENTE MODELLI STABILI E CONSISTENTI, DA POTER POSIZIONARE SU MENSOLE O CARRELLI DA ENDOSCOPIA O IN SALA RISVEGLIO.

Quantità 1   pezzo  800,00

## VOCE 5

Boccagli monouso con elastico per endoscopia digestiva superiore

Quantità 450  pezzi 2,00

VOCE 6

## Camicia protezione a campana per recupero corpi estranei

Quantità 5  pezzi  35,00

## VOCE 7

Boccagli riutilizzabili, con  laccio per endoscopia digestiva superiore

Quantità 100   pezzi  3,50

## VOCE 8

Vasche varie forme e dimensioni per sterilizzazione accessori.

Quantità 1   pezzo  200,00

## VOCE 9

Vasche varie forme e dimensioni per detersione strumenti di endoscopia digestiva.

Quantità 1 pezzo  200,00

VOCE 10

Carrelli mobili con ruote dotati di più alloggi scorrevoli porta vasche detersione strumenti endoscopici e con piano di lavoro.

Quantità  2  pezzi  1.000,00

VOCE 11

Paratie con struttura metallica tonda a 3 teli in materiale plastico, lavabile, disinfettabile, ignifugo e rimovibile. Dimensioni mm 1500 x 1750

Quantità 1  pezzo  150,00

## VOCE 12

Boxer monouso per colonscopia per garantire garantire confort, igiene e riservatezza del paziente durante l’esame endoscopico.

Il dispositivo deve avere una apertura posteriore dotata di velcro per il fissaggio del tessuto della finestra.

Quantità 2.500 pezzi 2,00

## VOCE 13

Pistole in acciaio per aria compressa dotate di cavo flessibile di 5, 10 e 15 metri

Quantità 1 pezzo  100,00

## VOCE 14

Olio al silicone per valvole, lenti, ecc.

Quantità 20 pezzi  7,00

## VOCE 15

Silicone Spray ad olio per lubrificazione accessori

Quantità 5 pezzi  13,00

## VOCE 16

Aste dotate di ruote, dotati di appositi ganci per appendere pinze da biopsie o altri accessori

Quantità 2 pezzi 250,00

## VOCE 17

Aspiratori per secrezioni silenzioso, flusso 30 lt\min, boccione singolo da 2 lt. dotato di  vaso di sicurezza troppo pieno, che non necessiti di manutenzione.

Quantità  1   pezzo  1.000,00

VOCE 18

Organizzatore per accessori transendoscopici in TNT assorbente dotato di tre tasche trasparenti nella parte anteriore e fascia adesiva nella parte posteriore per il fissaggio su ogni superficie, monouso sterile.

Quantità 20 pezzi 10,00

VOCE 19

Dispositivo concepito appositamente per aumentare la detection rate dei piccoli polipi posizionati dietro le pliche e difficilmente individuabili nelle normali procedure.

Il dispositivo in silicone trasparente deve essere dotato di due alette morbide per poter garantire l’assenza di traumaticità ma nel contempo l’efficacia della sua funzione.

Quantità 30 pezzi 15,00

VOCE 20

Gel lubrificante per assicurare il giusto scorrimento degli strumenti endoscopici durante gli esami, gel con formulazione a base di acqua deve poter essere disponibile in tubi da 82 gr , bustine monodose da 2,7 gr e 5 gr e bustine da 20 gr quest’ultime confezionate in doppia busta sterile per l’utilizzo su campo sterile per procedure operative.

Quantità 10 pezzi  3,00

## VOCE 21

Carrelli Trolley porta  accessori endoscopici dotati di vasca alla base

Quantità  1   pezzi.  1.000,00

VOCE 22

Tubo monouso utilizzo 24 h per irrigazione , compatibile con pompa di irrigazione , tubo dotato di tappo a vite raccordabile ad una bottiglia di acqua sterile. Valvola antireflusso e linee latex free;

Quantità 10 pezzi  20,00

VOCE 23

Tubo monouso utilizzo 24 h per irrigazione e CO2 compatibile con pompa di irrigazione e insufflatore di CO2 , tubo dotato di tappo a vite raccordabile ad una bottiglia di acqua sterile. Valvola antireflusso e linee latex free;

Quantità 10 pezzi  40,00

VOCE 24

Tubo monouso utilizzo 24 h per lavaggio lenti endoscopi, tubo dotato di tappo a vite raccordabile ad una bottiglia di acqua sterile e dotato di clamp di non ritorno per evitare il reflusso dei liquidi all’interno della bottiglietta sterile. Linee latex free;

Quantità 10 pezzi  20,00

VOCE 25

Connettore monouso per canale getto d’acqua ausiliario raccordabile al tubo di  irrigazione e compatibile con endoscopi Olympus in nostra dotazione;

Quantità 10 pezzi  5,00

VOCE 26

Kit sterile monouso di valvole per aria/acqua, aspirazione e canale bioptico per endoscopi Olympus in nostra dotazione. Valvole latex free.

Quantità 50 pezzi  10,00

VOCE 27

Valvola per biopsia sterile monouso, dotata di connettore per lavaggio , consentendo l’esecuzione contemporanea di biopsia ed irrigazione attraverso il canale utilizzato. Valvola compatibile con endoscopi Olympus in nostra dotazione.

Quantità 50 pezzi  6,00

PARTE II

MATERIALI COMPATIBILI CON APPARECCHIATURE GIA’ IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA

LOTTO N°12 ACCESSORI VARI COMPATIBILI CON SISTEMA OLYMPUS IN NOSTRA DOTAZIONE

ACCESSORI COMPATIBILI CON ECOENDOSCOPIO LINEARE 180 OLYMPUS  IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 1

Valvole bioptiche pluriuso semi–disposable per ecoendoscopio lineare Olympus

Quantità 40 pezzi  10,00

VOCE 2

Valvola pluriuso aria/acqua/palloncino per ecoendoscopio lineare Olympus

Quantità 2 pezzi 300,00

VOCE 3

Valvola pluriuso aspirazione/palloncino per ecoendoscopio lineare Olympus

Quantità 2 pezzi  250,00

VOCE 4

Palloncini monouso in lattice per trasduttore ecoendoscopio lineare Olympus

Quantità 30 pezzi  15,00

VOCE 5

Applicatore pluriuso di palloncino ecoendoscopio lineare Olympus

quantità 2 pezzi  50,00

VOCE 6

Spazzolini pluriuso per pulizia canali interni ecoendoscopi Olympus

Quantità 5 pezzi  24,00

ACCESSORI COMPATIBILI PER ENTEROSCOPIO OLYMPUS IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 7

CLIPS PER ENTEROSCOPIO

Clip a 2 bracci premontata su catetere, monouso sterile, rotante, specifica per enteroscopio canale minimo 2.8 mm, lunghezza operativa 2700 mm

Quantità  2 pezzi  150,00

VOCE 8

Ago iniettore specifico per enteroscopio, lunghezza operativa 2700 mm, ago 4mm*23G, punta smussa 30° per parete sottile intestino tenue, impugnatura doppio stop, connessione luerlock

Quantità 2 pezzi.  30,00

VOCE 9

CESTELLO DA RECUPERO PER ENTEROSCOPIO

Cestello monouso rotante specifico per recupero nell’intestino tenue, maglia cestello formata da sei fili, apertura 16 mm, lungh. operativa 2700 mm, manico integrato con sistema di rotazione del cestello, diametro massimo della sonda 2,5 mm, per canale 2,8 mm

Quantità 1 pezzo  250,00

VOCE 10

OVERTUBE PER ENTEROSCOPIO

Overtube monouso latex free per enteroscopio Olympus

Quantità 2 pezzi  200,00

VOCE 11

SPAZZOLINO PULIZIA ENTEROSCOPIO

Spazzolino pluriuso lunghezza 2700 mm, canale 2,8 mm per enteroscopio Olympus

Quantità 1 pezzo  22,00

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI PER ENDOSCOPI OLYMPUS 160-180-190 IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 12

Valvola pluriuso aspirazione per endoscopi Olympus serie 180 – 190

Quantità 6 pezzi  70,00

VOCE 13

Valvola pluriuso aria/acqua per endoscopi Olympus serie 180 – 190

Quantità 6 pezzi  90,00

VOCE 14

Valvole pluriuso canale bioptico endoscopi Olympus

Quantità 300 pezzi  10,00

VOCE 15

Tappo di tenuta per endoscopi Olympus serie 180

Quantità 2 pezzi  150,00

VOCE 16

Bottiglietta di lavaggio completa per endoscopi e fonte luce Olympus

Quantità 2 pezzi  150,00

VOCE 17

Cappucci distali per duodenoscopio serie 160

Quantità 4 pezzi  12,00

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI CON ENDOSCOPI OLYMPUS 130 IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 18

Valvola pluriuso aspirazione per endoscopi Olympus serie 130

Quantità 3 pezzi  40,00

VOCE 19

Valvola pluriuso aria/acqua per endoscopi Olympus serie 130

Quantità 3 pezzi  40,00

VOCE 20

Tappo di tenuta per endoscopi Olympus serie 180

Quantità 2 pezzi  180,00

ACCESSORI E RICAMBI COMPATIBILI PER POMPE OLYMPUS OFP IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 21

Tappo Bottiglia OFP-1 per tubi MAJ-1608

Quantità 2 pezzi  20,00

VOCE 22

Tubo per canale bioptico per pompa OFP2

Quantità 20 pezzi  12,00

VOCE 23

Raccordo bioptico per pompa OFP2

Quantità 20 pezzi  9,00

VOCE 24

Tubo per canale ausiliario per pompa OFP2

Quantità 20 pezzi  12,00

VOCE 25

Tubo di raccordo canale ausiliario con valvola di non ritorno

Quantià 5 pezzi  60,00

VOCE 26

Filtri per pompa OFP/OFP2

Quantità 20 pezzi  5,00

VOCE 27

Bottiglia per pompa OFP

Quantità 2 pezzi  30,00

VOCE 28

Bottiglia per pompa OFP2

Quantità 3 pezzi  65,00

ACCESSORI E MATERIALE CONSUMABILE COMPATIBILE PER COLEDOCOSCOPIO

OLYMPUS CHF-V    IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 29

Pinza pluriuso da recupero per CHF-V, apertura 8mm, lungh. operat. 700 mm

Quantità 2 pezzi  700,00

VOCE 30

Cestello pluriuso per CHF-V basket 4 fili lavorato a mano, punta arrotondata

Quantità 2 pezzi  200,00

VOCE 31

Pinza bioptica pluriuso, valve dentellata ad alligatore, senza fenestratura, per coledocoscopio CHF-V

Quantità 1 pezzi  300,00

VOCE 32

Valvola pluriuso per canale bioptico del CHF-V

Quantità 10 pezzi  3,00

VOCE 33

Valvola aspirazione pluriuso per CHF-V

Quantità 10 pezzi  6,00

VOCE 34

Spazzolino pulizia canale bioptico 2,0 – 1,5 mm

Quantità 2 pezzi  80,00

ACCESSORI E MATERIALE CONSUMABILE COMPATIBILE PER COLEDOCOSCOPIO OLYMPUS CHF-CB30L    IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 35

Cestello monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, basket 4 fili, ampiezza 14mm

Quantità 1 pezzi  250,00

VOCE 36

Cestello monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, basket 4 fili a spirale, ampiezza 11mm

Quantità 1 pezzi  200,00

VOCE 37

Cestello monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 2,4Fr, basket 3 fili spirale, ampiezza 10 mm

Quantità 2 pezzi  250,00

VOCE 38

Minitripode monouso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, ampiezza 11 mm

Quantità 1 pezzi  250,00

VOCE 39

Pinza bioptica pluriuso per CHF-CB30L canale 1,2 mm, distale 3Fr, valve ellittiche con dente di topo

Quantità 1 pezzi  750,00

VOCE 40

Valvola aspirazione pluriuso per CHF-CB30L

quantità 10 pezzi  6,00

VOCE 41

Spazzolino pulizia canale bioptico 1,0 – 1,5 mm lunghezza

quantità 5 pezzi  40,00

ACCESSORI RICAMBIO COMPATIBILI CON LITOTRITORI OLYMPUS IN NOSTRA DOTAZIONE

Sistema di litotrissia intracanalare premontato consistente in:

VOCE 42

Cestello monouso sterile premontato con camicia interna in teflon ed esterna metallica scorrevole, ampiezza cestello 30mm, rotante, disponibile anche versione filoguidabile in punta 0,035" e compatibile con scambio rapido.

quantità 2 pezzi  350,00

VOCE 43

Manico in acciaio pluriuso autoclavabile con blocco di non ritorno specifico per cestelli rotanti premontati per litotrissia intracanalare.

quantità 1 pezzo  600,00

Sistema di litotrissia intracanalare a componenti separati intescambiabili consistente in:

VOCE 44

Cestello monouso, ampiezza cestello 30 mm, lunghezza operativa 1950 mm, compatibile con litotritore di emergenza extra-canale.

quantità 3 pezzi  250,00

VOCE 45

Guaina interna in teflon scorrevole, pluriuso, autoclavabile, lunghezza operativa 1950 mm.

Quantità 2 pezzi  150,00

VOCE 46

Guaina metallica esterna, pluriuso autoclavabile, lunghezza operativa 1950 mm.

quantità 2 pezzi  300,00

VOCE 47

Manico in acciaio pluriuso autoclavabile con rotella di comando.

quantità 1 pezzo  650,00

MATERIALE PER UCR INSUFFLATORE CO2

VOCE 48

Valvola pluriuso gas/acqua per UCR

quantità 3 pezzi  160,00

VOCE 49

Bottiglietta per gas inerte insufflatore UCR

quantità 1 pezzo  500,00

VOCE 50

Tubi di collegamento per regolazione flusso del gas CO2 per UCR

quantità 1 pezzo  330,00

VOCE 51

Tubo flessibile per bombola CO2 ISO/UCR Olympus

quantità 1 pezzo  550,00

MATERIALE VARIO COMPATIBILE CON  APPARECCHIATURA OLYMPUS 190 IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 52

Cavo per convertitore interfaccia CV-190  maj-1918

quantità 1 pezzo  20,00

LOTTO N° 13 ACCESSORI COMPATIBILI PER ELETTROBISTURI ERBE MOVI MOD. ICC 200 E VIO 200 D  E PER COAGULATORE GAS ARGON ERBE MOD. APC-300 E APC2

VOCE 1

Piastre bipartite con anello equipotenziale separato, compatibile con elettrobisturi ERBE in dotazione

Quantità 300 pezzi € 1,50

### VOCE 2

Piastre bipartite con anello equipotenziale separato, complete di cavo, compatibile con elettrobisturi ERBE in dotazione

Quantità 50 pezzi € 4,00

### VOCE 3

### Sonda monouso per sollevamento della mucosa compatibile con idrodissettore ERBE in nostra dotazione

Quantità  5 pezzi € 450,00

### VOCE 4

Sonda monouso per dissezione di sottomucosa compatibile con idrodissettore ed elettrobisturi ERBE dotazione

Quantità 1 € 450,00

VOCE 5

Cartuccia filtro per detto lotto

Quantità 5 € 95,00

### VOCE 6

Sonde ad argon monouso per COLON, con filtro integrato, disponibili con erogazione del gas frontale, laterale, circolare compatibili sia con Modello APC-300 che con Modello APC 2

Quantità 4   € 160,00

### VOCE 7

Sonde ad argon monouso GASTRO, con filtro integrato, disponibili con erogazione del gas frontale, laterale e circolare compatibili sia con Modello APC-300 che con Modello APC 2

Quantità 4   € 160,00

### VOCE 8

Sonde ad argon pluriuso, disponibili con erogazione frontale, laterale 35° e 90° complete di 50 filtri monouso antibatterici e antireflusso compatibile sia con Modello APC-300 che con Modello APC 2

Quantità 4 € 700,00

LOTTO N°14 VIDEOCAPSULE ENDOSCOPICHE COMPATIBILI CON WORKSTATION PILLCAM IN NOSTRA DOTAZIONE

VOCE 1

Videocapsula per l’endoscopia dell’intestino tenue dotata di una telecamera con frequenza di acquisizione delle immagini variabile automaticamente (2 o 6 frame al secondo) in funzione della velocità di avanzamento della capsula all’interno dell’intestino. La velocità deve essere regolata automaticamente dal registratore dati che deve disporre di un algoritmo in grado di rilevare istantaneamente la variazione di velocità della capsula

Quantità 10 pezzi  592.00

VOCE 2

Videocapsula endoscopica per l’intestino crasso a 2 videocamere con angolo di visione pari a 172° per camera con frequenza di acquisizione delle immagini variabile automaticamente da 4 a 35 frame al secondo in funzione della velocità di avanzamento della capsula nell’intestino

Quantità 1  640,00

VOCE 3

Videocapsula endoscopica per l’intero tratto intestinale per la diagnosi ed il monitoraggio della malattia di Crohn, a 2 videocamere con angolo di visione pari a 172° per camera con frequenza di acquisizione delle immagini variabile automaticamente da 4 a 35 frame al secondo in funzione della velocità di avanzamento della capsula nell’intestino

Quantità 15 pezzi 640,00

VOCE 4

Capsula per la prova della pervietà intestinale

Quantità 1 pezzi 495,00

LOTTO N°15 FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA

VOCE 1

Sonda bicanale per pH-metria monouso con sensore pH distale e prossimale, con possibilità di spaziature varie, in antimonio completo di elettrodo di riferimento esterno e connettore modulare a 8 pin.

Quantità 2 pezzi  60,00

## VOCE 2

Sondino per pH-impedenziometria monouso compatibile con apparecchiatura ZEPHIR Sleuth – Sandhill Scientific, con riferimento interno, singolo canale pH possibilmente in prossimità dei  5 cm. e con almeno 8 anelli per impedenza da –3 a 13.

Quantità 20 pezzi  100,00

# VOCE 3

Catetere monouso a perfusione per manometria esofagea a 6 canali tre canali radiali con uscite a 0 cm, e canali con uscite poste elicoidalmente a 5, 10 e 15 cm dalla estremità distale ed un canale centrale.

Dim. catetere diam. 3.5 mm, lungh. Totale 140 cm, lungh. utile 90 cm, diam. lumi pressori 0.8 mm

Quantità 19 pezzi  50,00

## VOCE 4

Soluzione per taratura Ph 1

Quantità 2 pezzi  50,00

## VOCE 5

Soluzione per taratura Ph 7

Quantità 2 pezzi  50,00

### NB AGGIUDICAZIONE A LOTTI UNICI INDIVISIBILI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA CON PUNTEGGIO 70 PER LA QUALITA’ E PUNTEGGIO 30 PER IL PREZZO

SI PRECISA, COMUNQUE, CHE QUALORA L’OPERATORE ECONOMICO NON ABBIA UN PRODOTTO DELLE VOCI APPARTENENTE AL LOTTO A CUI VUOLE PARTECIPARE PUO’ COMUNQUE PARTECIPARVI PER LE ALTRE VOCI CONTENUTE NEL LOTTO DI SUO INTERESSE.

TOTALE A BASE D’ASTA €. 184.132,00