****

**UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**VIA MARIO NICOLETTA CENTRO DIREZIONALE “IL GRANAIO”**

**TEL. 0962-924091 – Telefax 0962-924992**

**E-mail : provveditorato@asp.crotone.it**

**CAPITOLATO TECNICO**

**PREZZO A BASE D’ASTA : €. 30.000,00**

**CIG Z371DF8AA6**

**N. 1 - AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE COMPLETA DI ADDOLCITORE**

* Dimensioni apparecchiatura: L. 800, H. 1700, P. 1000 mm.
* Dimensione camera: L. 310, H. 310, P. 782 mm – Capacità 108 lt.
* **Caratteristiche Principali:**
  + Anta frontale di servizio realizzata con unico pannello in acciaio INOX AISI 304;
  + Circuito di processo in acciaio INOX AISI 316L con connessioni idrauliche tipo tri-clamp che permettono una facile manutenzione degli impianti;
  + Pompa per il vuoto a doppio stadio;
  + Generatore a vapore dotato di controllo minimo e massimo di livello dell’acqua;
  + Porta scorrevole verticalmente in acciaio INOX AISI 316L ricavata da formatura priva di saldatura;
  + Pannello di controllo intuitivo e facile da usare;
  + Stampante termica integrata.
* **Programmi Predefiniti:**
  + Di test: riscaldamento, Bowie & Dick, test del vuoto Helix test;
  + Programmi di lavoro a 121°C e 134°C per teleria, strumenti e gomme;
  + Cicli di sterilizzazione definiti in conformità alle norme EN 285;

Il display con comando touch a sfioramento da 5,7” a colori retroilluminato, indicante in tempo reale: fasi e parametri del ciclo sia sotto forma numerica che mediante trend grafici; allarmi per eventuale anomalia.

Software dotata di 20 programmi, di cui 12 predefiniti e 8 personalizzabili in base alle necessità.

PER ACCETTAZIONE - La Ditta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Timbro e firma del Legale Rappresentante