CAPITOLATO TECNICO

CAPITOLATO TECNICO DENSITOMETRO OSSEO TOTAL BODY

Fornitura di un’apparecchiatura mineralometrica ossea computerizzata di tipo DEXA.

L’apparecchiatura dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche generali :

- Densitometro osseo a raggi X (DEXA) preferibilmente a doppia energia pulsata e con tecnologia FAN BEAM  ISOCENTRICA avente angolo di lettura non inferiore ai 14°

- Sistema di rilevazione  a schiera di rivelatori allo stato solido, preferibilmente costituito da scintillatore in Sulfoxilato di Gadolinio (tecnologia delle CT di ultima generazione), tipico ≥ 60 rivelatori

- Sistema di calibrazione automatico preferibilmente in tempo reale durante tutta l’esecuzione dell’esame senza necessità di calibrazione giornaliera da operatore

- Collimazione programmata del fascio in funzione del tipo di esame

- Area geometrica del letto di scansione la più ampia possibile e non inferiore a 196 x 65 cm

- Distanza superficie letto-braccio porta rivelatori adeguata ad ogni tipologia di paziente e preferibilmente non inferiore a 60cm

- Possibilità di eseguire esami anche su pazienti di peso fino a 200 kg

- Installabile in locale non schermato

- Dimensioni stanza contenute: tipico 2,50m x 3,05m

La strumentazione deve consentire la misurazione della densità minerale ossea dei seguenti distretti corporei:

- “TOTAL BODY” con tempo di scansione non superiore a 7 minuti per l’area massima di scansione, tipico 196cm x 65cm

- Software analisi “Total Body” pediatrico

- scansione vertebrale lombare singola di L1, L2, L3, L4 e cumulativa sui metameri L1 - L4 (tempo di scansione  30”)

- Software scansione/analisi colonna pediatrica

- scansione femorale: trocantere, intertrocantere, collo femorale, triangolo di Ward, totale (tempo di scansione  30”)

- Software scansione/analisi femore pediatrico

- scansione di regioni di interesse a scelta dell’operatore applicabile anche nell’analisi del total body

- scansione avambraccio: singolarmente  radio od ulna, cumulativa radio più ulna (con tempi di scansione inferiori/uguali a 60”)

- calcolo composizione corporea con riferimento ai tessuti molli (massa magra - massa grassa ; grasso viscerale)

- scansione delle protesi metalliche (con tempi di scansione inferiori/uguali a 70”)

- scansione/analisi in decubito laterale della colonna BMD (g/cm2); si richiede una distanza utile dal lettino al braccio ≥60 cm per poter accogliere la più ampia gamma di tipologia di paziente

- scansione ed analisi dimensionale della colonna (T4-L4) preferibilmente a singola energia e fiato trattenuto, con analisi e valutazione morfometrica automatica (con tempi di scansione preferibilmente uguali a 10”, singola energia); valutazione totalmente automatica delle altezze vertebrali del fronte posteriore, medio , anteriore e rapporto dei tre fronti

- Controllo Qualità con fantoccio della colonna lombare e scostamento valori letti preferibilmente entro +/- 1.5% del valore di targa a garanzia della massima accuratezza e precisione del sistema

- Sistema Operativo Windows 7 o sup. , per un facile utilizzo, con ottimizzazione della gestione del database e minimizzazione nella formazione dell’operatore

- Analisi automatica, senza intervento dell’operatore, di colonna e femore

- Scansione del doppio femore (dual hip)

- Software gestione data base pazienti

- Software per l’analisi comparata  di scansioni eseguite in tempi diversi sullo stesso paziente

- dati statistici di normalità relativi a tutti i siti esaminati con possibilità di inserimento di dati  personalizzati;

- Dati statistici di normalità composizione corporea [NAHNES]

- Confronto del singolo paziente con i dati statistici relativi ai pari età  “normali”  ed al picco di  massa ossea ( Z SCORE  e T SCORE)

- Calcolo del rapporto di variazione nel tempo dei dati di esami successivi di un singolo paziente  in  percentuale e deviazione standard (Rate of Change)

- Sistema di interfacciamento con DICOM

- Sistema DAP Meter integrato per valutazione dose

- Software “FRAX” calcolo rischio di frattura a 10 anni secondo WHO

Il sistema dovrà inoltre essere dotato di :

- lettino per  esami ;

- accessori di posizionamento per esame rachide lombare, femore, femore con protesi

- fantoccio  spinale per controllo qualità

- protocollo calibrazione tessuti molli (massa magra-massa grassa)

- stazione di lavoro comprensiva di tavolo di supporto composta da (configurazione minima):

*Processore Intel Core 2 Duo (3.0GHz 6MB cache)
*2GB memory
*250GB disco rigido
*DVD +/- RW 
*Porte USB 
*Intel PRO 100 CT Gigabit Ethernet
*Scheda Video AGP 128 Mb, modem , monitor a colori LCD ad alta risoluzione 1280 X 1024  19";

-stampante laser a colori (formato A4)

COSTO  A  BASE  D’ASTA  EURO: 38.000,00

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________________

Il Rappresentante legale o proprio delegato