CAPITOLATO TECNICO

Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura di un Ecotomografo di fascia alta per l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Crotone con le seguenti caratteristiche minime:

1. Caratteristiche generali

- Piattaforma digitale di recentissima introduzione sul mercato e di ultima generazione, PC-Based.

- Connettibilità di sonde convex , lineari, sector phased array , Pencil CW, sonde volumetriche 3D (3D addominali, 3D endocavitarie, 3D lineare), ed endocavitarie elettroniche ad ampio angolo di apertura;

- Modalità di esame: B-Mode; M-Mode; Anatomical M-Mode, Color M-Mode, Color Mode, Doppler PW;/CW, TDI (Tissue Doppler Imaging) e TDI PW, Power Doppler/direzionale e tecnica colore specifica per la visualizzazione dei flussi lenti, CEUS.

- Monitor LCD wide-screen 16:9 con diagonale di almeno 21”, montato su braccio orientabile

- Pannello operativo, con tasti programmabili, orientabile in automatico in senso laterale e altezza. Interfaccia operatore con pannello Touch Screen da almeno 10” con elevata risoluzione

- Riscalda gel integrato nella configurazione base.

2. Caratteristiche Applicative

- Connessione contemporanea di 4 trasduttori imaging inclusi quelli volumetrici

- Profondità di lavoro di fino a 38 cm

- Dotato di funzione di ottimizzazione automatica dell’immagine b-mode e doppler.

- Software per l’ottimizzazione automatica della ROI e steering del colore e del volume campione doppler PW, Power doppler direzionale ad altissima risoluzione, Software che utilizza la tecnica colore ad altissima risoluzione per la visualizzazione del microcircolo.

- Dotato di software che permette di programmare diversi protocolli di lavoro e disponibili per tutte le applicazioni cliniche.

- Zoom panoramico su immagine in tempo reale, congelata e da immagini provenienti da Hard Disk, con elevato ingrandimento e zoom selezionabile con ROI in real time e in modalità freeze

- Il sistema permette la visualizzazione sullo schermo delle immagini precedentemente archiviate durante l’esecuzione dell’esame (pre view delle immagini)

- Modifica in post processing del guadagno totale, contrasto, ect…anche da immagini provenienti da Hard Disk

- Software di soppressione dello speckle noise attivo con tutti i traduttori imaging inclusi quelli volumetrici

- Software Spatial Compound Image attivo su trasduttore lineare, convex e volumetrica addominale.

- Il sistema permette di effettuare misure sia per il b-mode e doppler su immagini precedentemente archiviate su Hard Disk.

- Software di misurazione completo per ogni tipo di applicazione clinica.

- Software che permette in modalità 3D/4D di ottenere in automatico una migliore visibilità del viso fetale.

- Software che permette in modo semplice di eliminare in modalità 3D/4D i rumori indesiderati dall'immagine.

- Software 3D specifico che permetta di incrementare la risoluzione di contrasto sia del piano coronale che del volume acquisito.

- Software che permette sia una elevatissima risoluzione dei dati 3D/4D con tutte le sonde volumetriche in dotazione che di acquisire informazioni relative al feto e all’apparato ginecologico con una risoluzione superiori alle tecniche 3D convenzionali con un dettaglio il più possibile realistico.

- Software dedicato allo studio del sistema Nervoso Centrale in modalità 3D, con relative misurazioni ottenute in maniera automatica.

- Software che consente la visualizzazione e il calcolo automatico dei follicoli in modalità 3D

3. Caratteristiche dei supporti informatici

- Sistema di archivio dati/immagini/filmati integrato su Hard Disk di ampia capacità

- Stampante termica in bianco e nero e laser a colori od a getto d’inchiostro da collegare direttamente all’uscita USB della macchina.

- Masterizzatore CD/DVD integrato nel sistema, con possibilità di masterizzare dati sia in formato DICOM che in formati compatibili Windows (JPEG, BMP,TIFF)

- Sistema di registrazione continua digitale integrato nell’unità base gestito interamente dal pannello della piattaforma ecografica per una migliore qualità di registrazione

- Connettibilità di periferiche di memorizzazione (H.D. esterni, Pen drive) e di stampa compatibili con Windows

- Connettività su rete DICOM per le diverse classi incluso Q/R

- Porta DVI(uscita) per segnali digitali al monitor

- LAN (Ingresso/Uscita): Ethernet, 10/100 BASE-T

4.Trasduttori

- Sonda convex multifrequenza da almeno 1.00 ad almeno 7.00 MHz per applicazioni addominali, ostetriche ginecologiche.

- Sonda endocavitaria multifrequenza da almeno 2.00 ad almeno 11.00 MHz per applicazioni ostetriche ginecologiche

- Sonda volumetrica 3D convex multifrequenza da 1.00 a 8.00 MHz per applicazioni ostetriche ginecologiche ed addominali.

- Sonda volumetrica 3D endocavitaria multifrequenza da 5.00 a 9.00 MHz per applicazioni ostetriche ginecologiche

Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
        F.to Dott.ssa Paola Grandinetti

Firma e timbro per accettazione

____________________________