ALLEGATO “A”

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 4 ECOGRAFI PORTATILI PER ESECUZIONE Progetto “RIORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE”.

ECOTOMOGRAFO portatile

- Ecocolordoppler portatile ultracompatto completamente digitale per eseguire esami B mode, Color Doppler e Doppler Pulsato.

- Il sistema deve essere in grado di supportare sonde Convex, Micro Convex, lineari, Phased array elettronico, Endocavitarie.

- Traduttori a scansione elettronica in grado di operare con molteplici frequenze sia in trasmissione che in ricezione con gamma di frequenze da 1 a 22 MHz con frequenze indipendenti per 2D e color doppler corredati di connettori di nuova concezione tecnologica pinless.

- Comandi operativi disposti integralmente sul monitor touch screen.

- Ricostruzione trapezoidale su tutte le sonde lineari e steering del b-mode indipendente da quello del doppler e del colore.

- Algoritmi di nuova tecnologia atti a eliminare artefatti rumori di fondo con regolazioni a più passi e personalizzabili dagli operatori.

- Compound elettronico a più passi che introduca linee di scansione oblique per migliorare la risoluzione laterale e di contrasto.

- Monitor Touch Screen LCD da almeno 12” a colori ad altissime performance.

- Comandi configurabili (es. freeze, inserimento del colore e del doppler) direttamente sul trasduttore e sulla maniglia dell’ecografo stesso.

- Batteria integrata al corpo macchina con possibilità di autonomia sino a 2 ore.

- Sistema automatico di rotazione dell’immagine al movimento dell’ecografo stesso (visualizzazione landscape e portrait).

- 2° armonica tissutale multifrequenza su tutte le sonde collegabili.

- Steering del b-mode, del doppler e del color doppler.

- Zoom dell’immagine con anche funzione panning in tempo reale e su immagine congelata.

- Connettività mediante uscita Dicom 3, con supporto delle SOP classes come SCU e SCP.

- Archivio digitale integrato completo di hard disk, uscite USB per pen drive, WiFi e Bluetooth per connessioni tipo wireless.

- Archiviazione in tempo reale di immagini e video clips memorizzabili su Hard disk e Pen Drive.

Possibilità opzionali di:

- Software per lo studio dell’ispessimento Intima-Media (IMT) in tempo reale utile per la valutazione intravascolare ultrasonografica.

- Software per lo studio della elasticità delle arterie, funzionante in tempo reale, che fornisca automaticamente l’indice di rigidità delle pareti vascolari.

Dotazione del sistema richiesto:

- Sonda Lineare multifrequenza e larga banda da 6 a 13 Mhz per applicazioni vascolari e superficiali.

- Sonda Convex multifrequenza a larga banda da 2 a 6 Mhz per applicazioni internistiche e vascolari.

- Carrello.

- Stampante a colori con tecnologia Wi-Fi.