## Foglio1
| CAPITOLATO TECNICO STIMOLATORI CARDIACI E DEFIBBRILLATORI IMPIANTABILI | [5 empty] | ALLEGATO 1
Lotto N° | Descrizione del Prodotto richiesto | Q.tà Richiesta per 1 anno | Prezzo unitario | Quantità per 5 anni | Valore del lotto per 5 anni | Cauzione Provvisoria | CIG | Importo Contributo Autorità Vigilanza
1 | Stimolatori cardiaci VVI Uni/Bipolari multiprogrammabili in: frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso. Peso non superiore a 25g. con connettori IS/1-3.2. Test di soglia ECG endocavitario ed event marker. Completi di elettrocateteri bipolari a barbe. | 7 | 1000 | 35 | 35000 | 700 | 3132204880
2 | Stimolatori cardiaci SSI con funzioni speciali multiprogrammabili in: modo; frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario automatico; sensibilità; autosensing; auto soglia; ECG endocavitario e funzioni diagnostiche automatiche. Peso non superiore a 25g. Completi di elettrocateteri ventricolari bipolari in silicone a barbe al rilascio di cortisone. | 7 | 1000 | 35 | 35000 | 700 | 31322194E2
3 | Stimolatori cardiaci SSI con funzioni speciali ad alta uscita programmabili in: modo; frequenza; isteresi; durata impulso; uscita impulsi almeno fino a 7,5 V; periodo refrattario; sensibilità polarità di pacing e/o sensing. ECG endocavitario, event marker ed ampie funzioni Holter con statistiche. Peso non superiore a 25g e spessore 6mm. A richiesta con connettore 5/6mm. Completi di elettrocateteri atriali e ventricolari bipolari possibilmente al rilascio di cortisone con fissazione a barbe. | 5 | 1000 | 25 | 25000 | 500 | 3132228C4D
4 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE multiprogrammabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing.Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito battito della cattura. Sistema di regolazione automatica dei sensori accelerometrico e ventilazione minuto che adegua nel tempo la risposta dei sensori. Possibilità di algoritmo per regolarizzazione della variabilità del ciclo ventricolare. Peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe. | 10 | 2800 | 50 | 140000 | 2800 | 3132233071
5 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE CON SENSORE ATTIVITA’ FISICA multiprogrammabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing. Adattamento del sensing automatico per evitare i fenomeni di undersensing od oversensing. Cambio automatico della polarità di stimolazione in caso di forti sbalzi di impedenza dell’elettrodo. Algoritmo automatico di regolarizzazione della frequenza ventricolare durante episodi di AF. Peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe | 5 | 2600 | 25 | 65000 | 1300 | 3132245A55
6 | Stimolatori cardiaci SSI/R compatibili con risonanza magnetica con campo di 1,5 T, multiprogrammabili con telemetria a lungo raggio con invio automatico, funzione automatica della cattura battito battito con adeguamento dell'uscita. Possibilità di isteresi ripetitiva su eventi spontanei, estese funzioni diagnostiche, estesa durata. Controllo automatico dell'impedenza del catetere. Completi di elettrocateteri dedicati compatibili con RM. | 7 | 2600 | 35 | 91000 | 1820 | 3132251F47
7 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE MULTISENSORI programmabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing. Doppio sensore Accelorometrico e Ventilazione Minuto ; riconoscimento automatico dell'impianto con configurazione automatica dei valori controllo automatico dell'integrità dell'elettrocatetere; autosensing e autosoglia e funzione sonno guidata da sensore MV e dell'analisi del ritmo. Peso e volume molto contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe. | 15 | 2800 | 75 | 210000 | 4200 | 31322541C5
7 BIS | Pacemaker SSIR dotato di doppio sensore integrato, MRI compatibile. Regolazione automatica dell'ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata ventricolare. In caso di mancata cattura erogazione di uno stimolo di back-up di sicurezza. L'Algoritmo deve essere completamente automatico. Sistema di regolazione automatica dei sensori accelero metrico e ventilazione minuto. Algoritmo di riduzione della stimolazione ventricolare dx con commutazione automatica AAI-DDD-AAI con continuo back-up VVI possibilità di collegamento con sistema di monitoraggio a distanza. Completo di catetere. | 5 | 2800 | 25 | 70000 | 1400 | 31322606B7
8 | Stimolatori cardiaci Atrioguidati VDD completi di monocatetere possibilmente con dipolo lungo, con rilevamento differenziale dell'attività atriale e sensibilità elevata. Peso e volume contenuti con connettore standard e compatibili con quelli già impiantati. | 5 | 2700 | 25 | 67500 | 1350 | 3132263930
9 | Stimolatori cardiaci Atrioguidati VDD/R guidati da sensore di attività fisica, multiprogrammabili con funzioni speciali e studi elettrofisiologici. Calibrazione della funzione RR automatica; sensibilità atriale almeno 0,08 mV; adattamento dinamico del ritardo A/V fino a 0 Ms; registrazione EGM atriale e ventyricolare; cambio automatico di modo VDD/VVIR, disponibilità di funzioni diagnostiche di tipo emodinamico e funzione holter la più ampia possibile; peso e volume contenuti. Completi di monocatetere. | 5 | 2700 | 25 | 67500 | 1350 | 3132267C7C
10 | Stimolatori cardiaci DDD multiprogrammabili con cambiamento di modo automatico e adattamento lineare del ritardo A/V con isteresi e possibilità di scansione ripetitiva; Algoritmo di protezione TMS con riprogrammazione del ritardo A/V e del PVARP; analisi di soglia automatica e possibilità di controllo della cattura ventricolare con riprogrammazione dell’uscita di stimolazione; ECG endocavitario; ampiezza impulso almeno fino a 7,5V; funzione holter e statistica la più ampia possibile; peso e volume contenuti. A richiesta con connettore 5/6 mm. Completi di elettrocateteri atriali e ventricolari bipolari a fissazione passiva. | 10 | 3000 | 50 | 150000 | 3000 | 3133258E48
11 | Stimolatori cardiaci DDD multiprogrammabili con funzioni speciali e studi elettrofiosiologici attraverso programmatore. Algoritmo di conversione automatica della modalità AAI/DDD e viceversa con ricalcalo automatico del ritardo A/V con adattamento automatico e algoritmo di protezione delle TMS; possibilità di algoritmo per il riconoscimento dei vari tipi di blocco AV di 1° - 2° - 3° grado al fine di stimolare il ventricolo solo quando necessario. Funzione holter e diagnostica la più ampia possibile con memorizzazione automatica dell'EGM e marker la più ampia possibile. Completi di elettrocateteri atriale e ventricolare bipolare a barbe al rilascio di cortisone. | 10 | 3000 | 50 | 150000 | 3000 | 313334239D
12 | Stimolatori cardiaci DDD multiprogrammabili con funzioni speciali e studi elettrofiosiologici attraverso programmatore. Algoritmo di conversione automatica della modalità AAI/DDD e viceversa con ricalcalo automatico del ritardo A/V con adattamento automatico e algoritmo di protezione delle TMS; possibilità di algoritmo per il riconoscimento dei vari tipi di blocco AV di 1° - 2° - 3° grado al fine di stimolare il ventricolo solo quando necessario. Funzione holter e diagnostica la più ampia possibile con memorizzazione automatica dell'EGM e marker la più ampia possibile. Completi di elettrocateteri atriale e ventricolare bipolare a barbe al rilascio di cortisone. | 10 | 4000 | 50 | 200000 | 4000 | 3133392CDD
13 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive con sensori accelerometrico e volume minuto multi programmabili con 3 algoritmi per la prevenzione della F.A. e con algoritmo per la gestione della minimizzazione del pacing ventricolare in grado di gestire tutti i tipi di blocchi con possibilità di swich automatico (AAIR-DDDR e viceversa) e registrazione IEGM di almeno 5 min. in entrambi i canali. Riconoscimento automatico dell’impianto con configurazione automatica delle polarità di pacing e sensing; Autosoglia e autosensing ; funzione sonno guidata da sensore. Peso e volume molto contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 10 | 3500 | 50 | 175000 | 3500 | 31334393A9
14 | Stimolatori cardiaci DDD/R con controllo remoto; controllo automatico battito battito della cattura ventricolare e atriale con adeguamento dei valori; regolazioni automatiche del sensing; controllo automatico dell'impedenza dei cateteri con misurazioni e commutazioni della modalità di pacing. Isteresi dinamica. Ampie funzioni diagnostiche e Holter. Ampia durata. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 5 | 4000 | 25 | 100000 | 2000 | 3133622AAB
15 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive con sensore meccanico di Attività Fisica completi di algoritmo di prevenzione della F.A., mediante Overdrive atriale dopo cambio di modo e pacing atriale continuo. Possibilità della cattura in automatico sia in atrio che in ventricolo con riprogrammazione dei parametri di uscita e durata. Telemetria transtelefonica a distanza con specifico software installato sul programmatore. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 5 | 3500 | 25 | 87500 | 1750 | 3133669177
16 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive compatibili con risonanza magnetica con campo di 1,5T, multiprogrammabili con telemetria. Funzioni di controllo automatiche per cattura, sensing, impedenza elettrocateteri con regolazione automatica dei vari parametri e commutazioni automatiche. Estese funzioni diagnostiche ed estesa durata. Completi di elettrocateteri atriali e ventricolari compatibili con RM. | 3 | 3500 | 15 | 52500 | 1050 | 313375044E
16 BIS | Pacemaker DDDR, dotato di doppio sensore integrato, MRI compatibile. Regolazione automatica dell'ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata ventricolare. In caso di mancata cattura erogazione di uno stimolo di back-up ventricolare. Sistema di regolazione automatica dei sensori accelerometrico e ventilazione minuto che adegua nel tempo la risposta dei sensori secondo l'attività del paziente. Algoritmo di riduzione della stimolazione ventricolare dx con commutazione automatica AAI-DDD-AAI con continuo back-up VVI. Possibilità di collegamento con sistema di monitoraggio a distanza, completo di cateteri. | 2 | 3500 | 10 | 35000 | 700 | 3134047964
17 | Stimolatori cardiaci DDD/R per la stimolazione contemporanea di tre siti intracardiaci indipendenti (atrio e ventricolo dx, ventricolo sx) per il trattamento dello scompenso cardiaco Con sensore accelerometrico, con elettrocatetere per la stimolazione ventricolare Sx posizionato in Seno Coronarico di tipo O.T.W. a rilascio di cortisone completo di vasta gamma di catetere guida, con ampia gamma di curve e filo guida per il posizionamento dell'elettrocatetere di stimolazione sinistra. Possibilità di programmare ampiezza e durata indipendentemente per ogni camera, con canale di sensing dedicato al ventricolo sx. Possibilità di algoritmo per eliminare il rischio di proaritmicità della stimolazione sx. Possibilità di algoritmo per lo studio delle apnee notturne. Completi degli elettrocateteri bipolari per stimolazione atriale e ventricolare dx. | 2 | 6000 | 10 | 60000 | 1200 | 31341183FD
18 | Stimolatore cardiaco DDD/R per la stimolazione contemporanea di tre siti intracardiaci indipendenti.Con sensore Accelerometrico, con algoritmi per la prevenzione della F.A. e cambio di modo automatico corredato di elettrocateteri bipolari a rilascio di cortisone per S.C. a curve preformate o di tipo O.T.W. Completo degli elettrocateteri bipolari per stimolazione atriale e ventricolare dx. | 1 | 4500 | 5 | 22500 | 450 | 31341606A5
19 | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore accelerometrico di tipo capacitometrico; con possibilità di programmare la frequenza massima di stimolazione anche in zona di detezione di tachicardia; possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie ventricolari; possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti; possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione, in base a criteri di frequenza oppure frequenza e stabilità dell’aritmie; possibilità di differenziare la configurazione di shock su TV e FV con esclusione della vena cava; energia massima almeno fino a 42J peso e volume contenuti. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 2 | 15000 | 10 | 150000 | 3000 | 3134198601
20 | Defibrillatore automatico impiantabile per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerale con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore di Attività Fisica; possibilità di tempi di carica dei condensatori non superire a 10 sec. per tutta la durata del dispositivo; possibilità di erogare la terapia di stimolazione durante la carica dei condensatori; possibilità di algoritmo per la gestione automatica della cattura ventricolare; possibilità di monitoraggio dell’accumulo dei liquidi intracardiaci; possibilità di discriminazione delle tachicardie ventricolari da quelle sopraventricolari mediante criteri morfologici; funzione holter la più ampia possibile; energia massima almeno fino a 35J; peso e volume contenuti. Completo di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | 13000 | 5 | 65000 | 1300 | 313423548A
21 | Defibrillatore automatico impiantabile per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerale con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore di tipo accelerometrico; dotato di apparecchio ricevitore portatile possibilmente senza fili in grado di trasmettere automaticamente i dati dell'ICD; possibilità di registrare 30 min. di EGM; possibilità di erogare 8 shock alla massima energia 40J; ampie funzioni diagnostiche con memorizzazione di episodi aritmici, tabella degli shock, contatori dell’efficacia delle terapie erogate dati e follow-up precedenti con ampie funzioni statistiche. Completo di tutta la gamma di elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | 13000 | 5 | 65000 | 1300 | 3134253365
22 | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R, con sensore accelerometrico e sistema di controllo a distanza; circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione; con possibilità di programmare diversi valori di sensing; possibilità di discriminatori SVT/VT; Diagnostica di monitoraggio delle apnee notturne con visualizzazione del trend del numero di eventi di apnea/ipoapnea per ora. Algoritmi per la discriminazione tra aritmie ventricolari ed aritmie sopraventricolari basato sul principio della correlazione vettoriale; EGM e algoritmo che valuta il rapporto della frequenza atriale/ventricolare, sulla stabilità degli intervalli R-R, sull’onset dell’aritmia e sulla determinazione della presenza di fibrillazione atriale; Possibilità di erogare fino a 41J con gestione automatica dei condensatori con tempi di carica alla massima energia molto brevi. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. Catetere per il Vdx con coil rivestiti di ePTFE per limitare la crescita di tessuto fibrotico. Attacchi DF-1 - DF-4. | 2 | 16000 | 10 | 160000 | 3200 | 3134284CF7
23 | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con sensore accelerometrico autoprogrammabile, con possibilità di programmare la frequenza massima di stimolazione anche in zona di detenzione di tachicardia; Possibilità di funzionamento in modalità AAI(R), in grado di riconoscere ogni tipo di blocco AV parossistico di 1°,2° e 3° con cambio di modo AAIR/DDDR e viceversa; Possibilità di registrazione automatica di EGM e marker degli episodi di blocco; Possibilità di programmare l'inversione automatica della polarità di shock alla massima energia in caso di shock ripetuti nell'ambito dello stesso episodio; Possibilità di algoritmi di prevenzione delle aritmie ventricolari; Possibilità di differenziare la configurazione di shock su TV e su FV con esclusione dei coil in vena cava per lo shock su TV, energia fino a 42J. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 3 | 16000 | 15 | 240000 | 4800 | 3134306F1E
24 | Defibrillatori automatici impiantabili, compatibili con risonanza magnetica con campo di 1,5T, per il controllo e trattamento delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con sensore accelerometrico autoregolabile, dotato di telemetria a lungo raggio possibilmente con invio automatico dei dati; dotati di algoritmi di riconoscimento in tre zone ed erogazione di shock bifasico; possibilità di registrare 30 min. di EGM; possibilità di erogare almeno 8 shock per ogni episodio alla massima energia 40J; possibilità di alternare la polarità dello shock; Dotato di apparecchio ricevitore portatile senza fili in grado di inoltrare automaticamente i dati dell’ICD attraverso rete telefonica cellulare. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone, compatibili con RM. | 3 | 15000 | 15 | 225000 | 4500 | 3134327077
25 | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con sensore accelerometrico autoregolabile, con circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione, con possibilità di programmare diversi valori di sensing sia per il canale atriale che per il ventricolare; possibilità di algoritmo per protezione del sensing dalla presenza di rumore ad alta frequenza; Possibilità di erogare alta energia (41J) senza compromettere tempi di carica molto brevi e longevità del dispositivo; possibilità di erogazione di ATP prima della carica dei condensatori per la terminazione di tachicardie ventricolari veloci; possibilità di invertire la polarità degli shock; possibilità di programmazione di vettori di shock; Ampia possibilità di registrazione EGM. Diagnostica di monitoraggio delle apnee notturne con visualizzazione del trend del numero di eventi di apne/ipoapnea per ora. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone con coil per il ventricolo dx rivestiti da ePTFE per limitare la crescita di tessuto fibrotico. Attacchi DF-1 e DF-4. | 2 | 19000 | 10 | 190000 | 3800 | 3134355790
26 | Defibrillatore automatico impiantabile per il controllo e trattamento delle aritmie dotato di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari; possibilità di almeno quattro finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione Ventricolare, tachicardia ventricolare rapida e tachicardia ventricolare, con possibilità di programmare sei terapie antitachicardica, cardioversione e defibrillazione; ampia disponibilità di monitoraggio ed intervento su fibrillazione atriale; possibilità di algoritmo per la posizione dei cateteri; possibilità di programmare la cassa del dispositivo; possibilità di programmare il coil per vena cava; possibilità di programmare l’energia fino a 35 joulers con tempi di carica dei condensatori non superiori a 10 sec. per tutta la durata del dispositivo. Completo di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | 16000 | 5 | 80000 | 1600 | 31343893A0
27 | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Con sensore accelerometrico volume minuto e di contrattilità; possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie ventricolari; possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti; possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV; possibilità di programmare le camere ventricolari a cui applicare le sequenze di ATP, indipendentemente dalla configurazione di pacing; algoritmi di prevenzione delle aritmie ventricolari; soppressione della pausa post-extrasistolica, accelerazione in frequenza in caso di extrasistoli frequenti e pacing atriale sincrono su PVC; possibilità di riconoscimento dei vari tipi di blocco AV di 1°,2°e 3° grado. Energia programmabile fino a 42J. Completi di tutta la gamma elettrocateteri per atrio dedicato per la contrattilità e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 3 | 18000 | 15 | 270000 | 5400 | 313441376D
28 | Defibrillatore automatico impiantabile per il controllo delle aritmie dotato di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco, compatibile con risonanza magnetica con campo di 1,5T. Con canali di stimolazione ventricolari indipendenti e possibilità di programmare l’intervallo VV. Algoritmo per assicurare la resincronizzazione ventricolare anche in caso di elevata frequenza spontanea in ventricolo dx. in presenza di FA; dotato di telemetria a lungo raggio possibilmente con invio automatico dei dati attraverso la rete telefonica cellulare; dotato di algoritmi di riconoscimento in tre zone ed erogazione di shock bifasico; possibilità di registrare 30 min. di EGM; possibilità di erogare almeno 8 shock per ogni episodio alla massima energia; possibilità di funzione per l'ottimizzazione dell'erogazione delle terapie. Completo di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone, compatibili con RM. | 1 | 16000 | 5 | 80000 | 1600 | 3134444104
29 | Defibrillatore automatico impiantabile per il controllo delle aritmie dotato di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Con monitoraggio dell’accumulo dei liquidi intratoracici nello scompenso cardiaco; possibilità di almeno quattro finestre di monitoraggio e/o intervento su FV,TV rapida,eTV con possibilità di programmare le terapie di pacing; possibilità di erogare ATP nei tre canali; possibilità di algoritmi per la prevenzione e terapie delle aritmie atriali; possibilità di scelta del canale per l’erogazione delle terapie; possibilità di programmare la cassa del dispositivo; possibilità di programmare il coil per vena cava; possibilità di programmare l’energia fino a 35 joulers con tempi di carica dei condensatori non superiori a 10 sec. per tutta la durata del dispositivo. Completo di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | 18000 | 5 | 90000 | 1800 | 3134557E40
30 | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Diagnostica di monitoraggio delle apnee notturne con vusualizzazione del numero di eventi di apnea/ipoapnea per ora. Con sensore accelerometrico autoregolabile, con circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione, e con batteria che consente performance elettriche stabili nel tempo e aumenta la longevità del dispositivo; possibilità di erogare alta energia fino a 41J; ottimizzazione automatica dell’intervallo AV per l’eliminazione della valutazione Eco; possibilità di erogazione di ATP prima della carica dei condensatori per la terminazione di tachicardie ventricolari veloci; ampie possibilità di trend; possibilità di programmazione di vettori di shock; varie possibilità di configurazioni di pacing e sensing; possibilità di controllo a distanza; interrogazione e comunicazione telemetrica con programmatore a R.F. senza utilizzo della testa del programmatore. Completi di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone con coil rivestiti da ePTFE per il ventricolo dx per limitare la crescita di tessuto fibrotico. Attacchi catetere da defibrillatore DF-1 - DF-4 e per il sin IS 1/LV 1. | 3 | 21000 | 15 | 315000 | 6300 | 3134597F42
31 | Catetere per stimolazione temporanea bipolare 6 french; costruzione in fibre di dacron intrecciate e rivestimento antitrombogenico, elettrodi in platino da 2 mm con distanza interelettrodica di 1 cm; lunghezza totale 125 cm ed utilizzabile 110 cm. Connettori terminali protetti. | 20 | 400 | 100 | 40000 | 800 | 3134705864
32 | Elettrodi per stimolazione trans-esofagea quadripolari o esapolari per via nasale tipo Toec o equivalente a deglutizione. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire in comodato d'uso gratuito l'apparecchio per la durata della gara. | 20 | 200 | 100 | 20000 | 400 | 31347551A9
33 | Pacemaker per la stimolazione temporanea esterna monocamerale. | 4 | 1000 | 20 | 20000 | 400 | 3135368B83
34 | Introduttori valvolati e non per vena succlavia da 7-8-9-10-11-12 french. | 250 | 25 | 1250 | 31250 | 625 | 31354005ED
35 | Kit per riparazione elettrocateteri. | 10 | 50 | 50 | 2500 | 50 | 313543961C
| Kit per riposizionamento elettrocateteri. |  |  |  | 0 | 0
| Kit mandrini sterili. |  |  |  | 0 | 0
| Adesivo al silicone. |  |  |  | 0 | 0
| Adattatori da 5/6 a 3.2-IS1. |  |  |  | 0 | 0
| Guaina in silicone. |  |  |  | 0 | 0
| Prolunghe per elettrocateteti. |  |  |  | 0 | 0
| Cavi per misurazione soglia |  |  |  | 0 | 0
36 | Elettrodi a piastre adesive multifunzioni radiotrasparenti per defibrillazione e pacing da collegare al defibrillatrore Zoll Bifasico. | 150 | 200 | 750 | 150000 | 3000 | 3135501945
37 | Elettrocateteri per stimolazione definitiva atriali e ventricolari a vite retraibile con o senza rilascio di cortisone. | 30 | 250 | 150 | 37500 | 750 | 3135565E14
38 | Kit di procedura per impianto pacemakers composto da: | 160 | 150 | 800 | 120000 | 2400 | 31358010D9
-Copertura per tavolo cm.150x200 in plp+pe(AVVOLGE IL TUTTO)
-2 camici misura XL
-60 garze 10x 10
-1 telo pacemakers con foro trattato con ioni argento
-1 telo sotto testa paziente cm 100x100-
-2 bacinelle da 500 cc
-1 bacinella da 1000 cc
-2 bacinelle da 100 cc
-2 siringhe da 20 ml con ago da 1 gauge
-1 spugna con manico
-3 Klemmer fissateli
-1 pinza anatomica ADSON cm 16
-1 pinza chirurgica ADSON cm 16
-1 forbice IRIS curva punte acute cm11
-1 porta aghi CRILE-MURAY cm 15
1 forbice METZEBAUM curva cm 15
-1 divaricatore WEITLANER punte smusse cm 16,5
-4 pinze H. MOSQUITO curva cm 12,5
-1 pinza Rochester PEAN curva
-1 bisturi monouso sterile fig. 10
-1 ago insulina
-2 aghi da 22g.
-N°1 cuffia protettiva tubo radiogeno
-1 guanti con disinfettante al proprio interno
39 | N° 1 Sistema per il bloccaggio e raffreddamento del braccio del paziente dopo impianto pacemaker così composto: Macchina - Corpini monouso - Serpentine di raffreddamento | 1 Macchina 180 Corpini Monouso 4 Serpentine di raffredda-mento | 5.000,00 Macc. 100,00 Corp. 600,00 Serp. | 1 Macchina 900 Corpini Monouso 20 Serpentine di raffredda-mento | 5.000,00 Macc. 90.000,00 Corp. 12.000,00 Serp. TOT. 107.000 | 2140 | 3135819FAF
40 | N° 2 Sistemi di monitoraggio degli eventi sintomatici e non, adatto sia in ospedale che a domicilio. Deve consentire il controllo del ritmo fino ad una settimana mediante cerotti resistenti all'acqua, quindi senza fili con eliminazione degli artefatti da movimento. Il sistema deve essere composto da una parte Hardeware e Software, essere automatico completamente ed avere il controllo di tutti gli eventi tramite un sito web. | 2 | 5000 | 2 | 10000 | 200 | 3135833B3E
41 | Cerotti resistenti all’acqua per i sistemi di monitoraggio di cui al lotto 40. | 100 | 400 | 500 | 200000 | 4000 | 4504631B16
42 | Membrane riassorbibili di collagene e gentamicina 5x5 (con almeno 50 mg di gentamicina) impiantabile, azione emostatica per favorire la riparazione dei tessuti nonché per ridurre le infezioni del tasca del PM. | 50 | 50 | 250 | 12500 | 250 | 4504640286
| TOTALE BASE D'ASTA |  |  |  | 4519250

## Foglio2
GARA PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI STIMOLATORI CARDIACI E DEFIBRILLATORI.-
N° LOTTO | CND | DESCRIZIONE DEL PRODOTTO | SPECIFICHE TECNICHE | QUANTITA' FABB. ANNUALE | SCADENZA ULTIMO CONTRATTO | PREZZO UNITARIO ULTIMO CONTRATTO
1 | J01010101 | Stimolatori cardiaci VVI Uni/Bipolari | Stimolatori cardiaci VVI Uni/Bipolari multiprogrammabili in: frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso. Peso non superiore a 25g. con connettori IS/1-3.2. Test di soglia ECG endocavitario ed event marker. Completi di elettrocateteri bipolari a barbe. | 7 | Contratto in proroga | 1000
| J0190010102 | elettrocateteri bipolari
2 | J01010101 | Stimolatori cardiaci SSI | Stimolatori cardiaci SSI con funzioni speciali multiprogrammabili in: modo; frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario automatico; sensibilità; autosensing; auto soglia; ECG endocavitario e funzioni diagnostiche automatiche. Peso non superiore a 25g. Completi di elettrocateteri ventricolari bipolari in silicone a barbe al rilascio di cortisone. | 7 | Contratto in proroga | 1000
| J0190010102 | elettrocateteri ventricolari
3 | J01010101 | Stimolatori cardiaci SSI | Stimolatori cardiaci SSI con funzioni speciali ad alta uscita programmabili in: modo; frequenza; isteresi; durata impulso; uscita impulsi almeno fino a 7,5 V; periodo refrattario; sensibilità polarità di pacing e/o sensing. ECG endocavitario, event marker ed ampie funzioni Holter con statistiche. Peso non superiore a 25g e spessore 6mm. A richiesta con connettore 5/6mm. Completi di elettrocateteri atriali e ventricolari bipolari possibilmente al rilascio di cortisone con fissazione a barbe. | 5 | Contratto in proroga | 1000
| J0190010102 | elettrocateteri atriali
4 | J01010102 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE multiprogrammabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing.Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito battito della cattura con back-up di verifica ed impulso. Sistema di regolazione automatica dei sensori accelerometrico e ventilazione minuto (miscelato) che adegua nel tempo la risposta dei sensori. Possibilità di algoritmo per regolarizzazione della variabilità del ciclo ventricolare. Peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe | 10 | Contratto in proroga | 2800
| J0190010102 | elettrocateteri atriali
5 | J01010102 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE CON SENSORE ATTIVITA’ FISICA multiprogrammabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing. Adattamento del sensing automatico per evitare i fenomeni di undersensing od oversensing. Cambio automatico della polarità di stimolazione in caso di forti sbalzi di impedenza dell’elettrodo. Algoritmo automatico di regolarizzazione della frequenza ventricolare durante episodi di AF. Peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe | 5 | Contratto in proroga | 2600
| J0190010102 | elettrocateteri atriali
6 | J01010102 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSIVE | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSIVE CON SENSORE DI RISPOSTA FISIOLOGICA multiprogrammabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing.Adeguamento della frequenza fisiologica senza necessità di sensori meccanici e di elettrodi dedicati. Adeguamento della frequenza basata sull’analisi battito battito della dinamica della contrattilità miocardica. Peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe | 10 | Contratto in proroga | 2600
| J0190010102 | elettrocateteri atriali
7 | J01010102 | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE | Stimolatori cardiaci SSI/R RATE RESPONSlVE MULTISENSORI programmabili in: modo frequenza; isteresi; durata ed ampiezza impulso; periodo refrattario; sensibilità; polarità di pacing e/o sensing. Doppio sensore Accelorometrico e Ventilazione Minuto con funzione di miscelazione; Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito-battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata ventricolare con canale dedicato. In caso di mancata cattura erogazione di uno stimolo di back up di sicurezza.Algoritmo per la regolarizzazione della variabilità del ciclo ventricolare Peso e volume molto contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari in silicone o poliuretano a barbe | 20 | Contratto in proroga | 2800
| J0190010102 | elettrocateteri atriali
8 | J01010201 | Stimolatori cardiaci Atrioguidati VDD | Stimolatori cardiaci Atrioguidati VDD completi di monocatetere possibilmente con dipolo lungo, con rilevamento differenziale dell'attività atriale e sensibilità elevata. Peso e volume contenuti con connettore standard e compatibili con quelli già impiantati. | 5 | Contratto in proroga | 2700
| J0190010104 | monocatetere.
9 | J01010201 | Stimolatori Atrioguidati VDD/R | Stimolatori Atrioguidati VDD/R multiprogrammabili con funzioni speciali e studi elettrofisiologici. Calibrazione della funzione RR automatica; sensibilità atriale almeno 0,15 mV; adattamento dinamico del ritardo A/V; registrazione EGM atriale e ventricolare per episodi ad alta frequenza; cambio automatico di modo VDD/VVIR, funzione holter la più ampia possibile con possibilità di conteggio delle aritmie atriali, peso e volume contenuto. Completi di monocatetere. | 5 | Contratto in proroga | 2700
| J0190010104 | monocatetere.
10 | J01010301 | Stimolatori cardiaci DDD multiprogrammabili | Stimolatori cardiaci DDD multiprogrammabili con cambiamento di modo automatico e adattamento lineare del ritardo A/V con isteresi e possibilità di scansione ripetitiva; Algoritmo di protezione TMS con riprogrammazione del ritardo A/V e del PVARP; analisi di soglia automatica e possibilità di controllo della cattura ventricolare con riprogrammazione dell’uscita di stimolazione; ECG endocavitario; ampiezza impulso almeno fino a 7,5V; funzione holter e statistica la più ampia possibile; peso e volume contenuti. A richiesta con connettore 5/6 mm. Completi di elettrocateteri atriali e ventricolari bipolari a fissazione passiva. | 10 | Contratto in proroga | 3000
| J0190010102 | elettrocateteri atriali
11 | J01010301 | Stimolatori cardiaci DDD | Stimolatori cardiaci DDD multiprogrammabili con funzioni speciali e studi elettrofiosiologici attraverso programmatore. Algoritmo di conversione automatica della modalità AAI/DDD e viceversa con ricalcalo automatico del ritardo A/V e di accelerazione della frequenza di stimolazione. Adattamento automatico e lineare del ritardo A/V; algoritmo di protezione delle TMS; autoprogrammazione dei periodi refrattari, possibilità di Algoritmo per il riconoscimento dei vari tipi di blocco AV di 1°-2°-3° grado al fine di stimolare il ventricolo solo quando necessario; Funzione holter e diagnostica la più ampia possibile con memorizzazione automatica dell’EGM e marker la più ampia possibile. Completi di elettrocateteri atriale e ventricolare bipolare a barbe al rilascio di cortisone. | 10 | Contratto in proroga | 3000
| J0190010102 | elettrocateteri atriale e ventricolare
12 | J01010302 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive multiprogrammabili con doppio sensore integrato. Intevallo A/V minimo di almeno 10 msec; sistema di regolazione automatica dei sensori accelerometrico e ventilazione minuto(miscelato)in base all’attività del paziente; algoritmo per la regolazione della variabilità del ciclo ventricolare durante episodi di aritmia atriale condotta in ventricolo, memorizzazione automatica di IEGM endocavitari con almeno 6 differenti trigger di attivazione e 110 sec. di memoria; regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo. Regolazione automatica dell’ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito battito della cattura mediante analisi del segnale di risposta evocata ventricolare con back-up di sicurezza. Peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 7 | Contratto in proroga | 4000
| J0190010102 | elettrocateteri
13 | J01010302 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive con sensori accelerometrico e volume minuto multi programmabili con 3 algoritmi per la prevenzione della F.A. e con algoritmo per la gestione della minimizzazione del pacing ventricolare in grado di gestire tutti i tipi di blocchi con possibilità di swich automatico (AAIR-DDDR e viceversa) e registrazione IEGM di almeno 5 min. in entrambi i canali. Riconoscimento automatico dell’impianto con configurazione automatica delle polarità di pacing e sensing; Autosoglia e autosensing ; funzione sonno guidata da sensore. Peso e volume molto contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 10 | Contratto in proroga | 3500
| J0190010102 | elettrocateteri
14 | J01010302 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive con SENSORE DI RISPOSTA FISIOLOGICA. Adeguamento della frequenza fisiologica senza necessità di sensori meccanici e di elettrodi dedicati. Adeguamento della frequenza basata sull’analisi battito battito della dinamica della contrattilità miocardica. Algoritmo di over-drive per la soppressione dell’attività atriale con possibilità d’isteresi dinamica della frequenza. Telemetria a lungo raggio con invio quotidiano o in seguito adv evento, dei dati memorizzati, dotato di apparecchio ricevitore portatile senza fili in grado di inoltratre i dati al medico. Peso e volume contenuto. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 5 | Contratto in proroga | 4000
| J0190010102 | elettrocateteri
15 | J01010302 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive con sensore meccanico di Attività Fisica completi di algoritmo di prevenzione della F.A., mediante Overdrive atriale dopo cambio di modo e pacing atriale continuo. Possibilità della cattura in automatico sia in atrio che in ventricolo con riprogrammazione dei parametri di uscita e durata. Telemetria transtelefonica a distanza con specifico software installato sul programmatore. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 4 | Contratto in proroga | 3500
| J0190010102 | elettrocateteri
16 | J01010302 | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive | Stimolatori cardiaci DDD/R rate responsive con sensore meccanico accelero metrico con possibilità di funzionamento in modalità VDD/DDD monocatetere. Possibilità di programmare la frequenza minima a partire da 28 bpm. Funzione RR con due pendenze separate e programmabili. Funzioni diagnostiche, peso e volume contenuti. Completi di elettrocateteri atriali o ventricolari bipolari a barbe in silicone o poliuretano con rilascio di cortisone. | 4 | Contratto in proroga | 3500
| J0190010102 | elettrocateteri
17 | J01010401 | Stimolatori cardiaci DDD/R | Stimolatori cardiaci DDD/R per la stimolazione contemporanea di tre siti intracardiaci indipendenti (atrio e ventricolo dx, ventricolo sx) per il trattamento dello scompenso cardiaco Con sensore accelerometrico, con elettrocatetere per la stimolazione ventricolare Sx posizionato in Seno Coronarico di tipo O.T.W. a rilascio di cortisone completo di vasta gamma di catetere guida, con ampia gamma di curve e filo guida per il posizionamento dell'elettrocatetere di stimolazione sinistra.Funzione di cambio modo automatico,ritardo A/V minimo programmabile fino a 10 msec e durata impulso di almeno 1,5,m.sec. Programmabilità del ritardo di stimolazione, ampiezza e durata tra ventricolo destro e ventricolo sinistro, con valori sia positivi che negativi.Attacchi is-1 e Lv-1 senza adattatori. Completi degli elettrocateteri bipolari per stimolazione atriale e ventricolare dx. | 2 | Contratto in proroga | 6000
| J0190010102 | elettrocateteri
18 | J01010401 | Stimolatori cardiaci DDD/R | Stimolatori cardiaci DDD/R per la stimolazione contemporanea di tre siti intracardiaci indipendenti.Con sensore Accelerometrico, con algoritmi per la prevenzione della F.A. e cambio di modo automatico corredato di elettrocateteri bipolari a rilascio di cortisone per S.C. a curve preformate o di tipo O.T.W. Completi degli elettrocateteri bipolari per stimolazione atriale e ventricolare dx. | 1 | Contratto in proroga | 4500
| J0190010102 | elettrocateteri
19 | J01050101 | Defibrillatori automatici | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore accelerometrico capacitometrico; con possibilità di programmare la frequenza massima di stimolazione anche in zona di detezione di tachicardia; possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie ventricolari; possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti; possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione, in base a criteri di frequenza oppure frequenza e stabilità dell’aritmie; possibilità di differenziare la configurazione di shock su TV e FV con esclusione della vena cava; energia massima almeno fino a 42J peso e volume contenuti. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 2 | Contratto in proroga | 15000
| J019001020102 | elettrocateteri
20 | J01050101 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore di Attività Fisica; possibilità di tempi di carica dei condensatori non superire a 10 sec. per tutta la durata del dispositivo; possibilità di erogare la terapia di stimolazione durante la carica dei condensatori; possibilità di algoritmo per la gestione automatica della cattura ventricolare; possibilità di monitoraggio dell’accumulo dei liquidi intracardiaci;possibilità di discriminazione delle tachicardie ventricolari da quelle sopraventricolari mediante criteri morfologici; funzione holter la più ampia possibile; energia massima almeno fino a 35J; peso e volume contenuti. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | Contratto in proroga | 13000
| J019001020102 | elettrocateteri
21 | J01050101 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore di tipo accelerometrico; dotato di apparecchio ricevitore portatile possibilmente senza fili in grado di trasmettere automaticamente i dati dell'ICD; possibilità di registrare 30 min. di EGM; possibilità di erogare 8 shock alla massima energia 40J; ampie funzioni diagnostiche con memorizzazione di episodi aritmici, tabella degli shock, contatori dell’efficacia delle terapie erogate dati e follow-up precedenti con ampie funzioni statistiche. Completi di tutta la gamma di elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | Contratto in proroga | 13000
| J019001020102 | elettrocateteri
22 | J01050101 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore accelerometrico; con circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione; con possibilità di programmare diversi valori di sensing; possibilità di discriminatori SVT/VT; Almeno 7 anni di garanzia non condizionata dalla modalità di stimolazione ed indipendente dalle terapie antitachicardiche e di shock erogati. Algoritmi per la discriminazione tra aritmie ventricolari ed aritmie sopraventricolari basato sul principio della correlazione vettoriale; EGM e algoritmo che valuta il rapporto della frequenza atriale/ventricolare, sulla stabilità degli intervalli R-R, sull’onset dell’aritmia e sulla determinazione della presenza di fibrillazione atriale; Possibilità di erogare fino a 41J con gestione automatica dei condensatori.Possibilità d’interrogazione telemetrica con il programmatore a R.F. Possibilità di controllo remoto con controllo peso e pressione. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 2 | Contratto in proroga | 16000
| J019001020102 | elettrocateteri
23 | J01050101 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie ventricolari, monocamerali con supporto per bradicardia di tipo VVI/R. Con sensore accelerometrico; con circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione; con possibilità di programmare diversi valori di sensing; possibilità di discriminatori SVT/VT; Almeno 7 anni di garanzia non condizionata dalla modalità di stimolazione ed indipendente dalle terapie antitachicardiche e di shock erogati. Algoritmi per la discriminazione tra aritmie ventricolari ed aritmie sopraventricolari basato sul principio della correlazione vettoriale; EGM e algoritmo che valuta il rapporto della frequenza atriale/ventricolare, sulla stabilità degli intervalli R-R, sull’onset dell’aritmia e sulla determinazione della presenza di fibrillazione atriale; Possibilità di erogare fino a 41J con gestione automatica dei condensatori.Possibilità d’interrogazione telemetrica con il programmatore a R.F. Possibilità di controllo remoto con controllo peso e pressione. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 2 | Contratto in proroga | 16000
| J019001020102 | elettrocateteri
24 | J01050201 J019001020102 J019001010102 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con sensore accelerometrico autoregolabile, dotato di telemetria a lungo raggio possibilmente con invio automatico dei dati; dotati di algoritmi di riconoscimento in tre zone ed erogazione di shock bifasico; possibilità di registrare 30 min. di EGM; possibilità di erogare almeno 8 shock per ogni episodio alla massima energia 40J; possibilità di alternare la polarità dello shock; Dotato di apparecchio ricevitore portatile senza fili in grado di inoltrare automaticamente i dati dell’ICD attraverso rete telefonica cellulare. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 3 | Contratto in proroga | 15000
25 | J01050201 J019001020102 J019001010102 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con sensore accelerometrico autoregolabile,con circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione, con possibilità di programmare diversi valori di sensing sia per il canale atriale che per il ventricolare; possibilità di algoritmo per protezione del sensing dalla presenza di rumore ad alta frequenza ; Possibilità di registrazione dell’EGM con avvio comandato dal paziente; possibilità di erogare alta energia (41J); possibilità di erogazione di ATP prima della carica dei condensatori per la terminazione di tachicardie ventricolari veloci; possibilità di invertire la polarità degli shock; possibilità di programmazione di vettori di shock; Almeno 7 anni di garanzia non condizionata dalla modalità di stimolazione ed indipendente dalle terapie antitachicardiche e di shock erogati; ampia possibilità di registrazione EGM. Possibilità di controllo remoto con controllo peso e pressione. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 2 | Contratto in proroga | 19000
26 | J01050201 J019001020102 J019001010102 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo e trattamento delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R. Con monitoraggio dell’accumulo dei fluidi polmonari; possibilità di almeno quattro finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione Ventricolare,tachicardia ventricolare rapida e tachicardia ventricolare, con possibilità di programmare sei terapie antitachicardica, cardioversione e defibrillazione; ampia disponibilità di monitoraggio ed intervento su fibrillazione atriale; possibilità di algoritmo per la posizione dei cateteri; possibilità di programmare la cassa del dispositivo; possibilità di programmare il coil per vana cava; possibilità di programmare l’energia fino a 35 joulers con tempi di carica dei condensatori non superiori a 10 sec. per tutta la durata del dispositivo. Completi di tutta la gamma elettrocateteri di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | Contratto in proroga | 16000
27 | J01050301 J019001020102 J019001010102 J0190010103 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Con sensore accelerometrico di tipo capacitometrico, possibilità di programmare 4 zone di terapia per il trattamento delle aritmie ventricolari; possibilità di programmare fino a 5 famiglie di ATP indipendenti; possibilità di terapia ATP nella zona di riconoscimento FV applicabile prima dello shock di defibrillazione, in base a criteri di frequenza oppure frequenza e stabilità dell’aritmia; possibilità di programmare le camere ventricolari a cui applicare le sequenze di ATP, indipendentemente dalla configurazione di pacing; algoritmi di prevenzione delle aritmie ventricolari; soppressione della pausa post-extrasistolica, accelerazione in frequenza in caso di extrasistoli frequenti e pacing atriale sincrono su PVC; possibilità di riconoscimento dei vari tipi di blocco AV di 1°,2°e 3° grado. Energia programmabile fino a 42J. Completi di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 3 | Contratto in proroga | 18000
28 | J01050301 J019001020102 J019001010102 J0190010103 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Con canali di stimolazione ventricolari indipendenti e possibilità di programmare l’intervallo VV. Algoritmo per assicurare la resincronizzazione ventricolare anche in caso di elevata frequenza spontanea in ventricolo dx. in presenza di FA; dotato di telemetria a lungo raggio possibilmente con invio automatico dei dati attraverso la rete telefonica cellulare; dotato di algoritmi di riconoscimento in tre zone ed erogazione di shock bifasico; possibilità di registrare 30 min. di EGM; possibilità di erogare almeno 8 shock per ogni episodio alla massima energia; possibilità di funzione per l'ottimizzazione dell'erogazione delle terapie. Completi di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | Contratto in proroga | 16000
29 | J01050301 J019001020102 J019001010102 J0190010103 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Con monitoraggio dell’accumulo dei liquidi intratoracici nello scompenso cardiaco; possibilità di almeno quattro finestre di monitoraggio e/o intervento su FV,TV rapida,eTV con possibilità di programmare le terapie di pacing; possibilità di erogare ATP nei tre canali; possibilità di algoritmi per la prevenzione e terapie delle aritmie atriali; possibilità di scelta del canale per l’erogazione delle terapie; possibilità di programmare la cassa del dispositivo; possibilità di programmare il coil per vana cava; possibilità di programmare l’energia fino a 35 joulers con tempi di carica dei condensatori non superiori a 10 sec. per tutta la durata del dispositivo. Completi di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 1 | Contratto in proroga | 18000
30 | J01050201 J019001020102 J019001010102 J0190010103 | Defibrillatori automatici impiantabili | Defibrillatori automatici impiantabili per il controllo delle aritmie dotati di supporto per bradicardia di tipo DDD/R BIVENTRICOLARE per la resincronizzazione e terapia dello scompenso cardiaco. Con sensore accelerometrico autoregolabile, con circuito di sensing per migliorare il riconoscimento delle aritmie e la discriminazione, e con batteria che consente performance elettriche stabili nel tempo e aumenta la longevità del dispositivo;possibilità di erogare alta energia fino a 41J; ottimizzazione automatica dell’intervallo AV per l’eliminazione della valutazione Eco; possibilità di erogazione di ATP prima della carica dei condensatori per la terminazione di tachicardie ventricolari veloci; ampie possibilità di trend; possibilità di programmazione di vettori di shock; varie possibilità di configurazioni di pacing e sensing; possibilità di controllo a distanza; interrogazione e comunicazione telemetrica con programmatore a R.F. senza utilizzo della testa del programmatore. Possibilità di controllo remoto con controllo peso e pressione.Attacco Is-1 e Lv-1 senza adattatori. Completi di tutta la gamma elettrocateteri per atrio e ventricoli di varie tipologie in silicone o poliuretano con o senza rilascio di cortisone. | 3 | Contratto in proroga | 21000
31 | C020101 | Catetere per stimolazione | Catetere per stimolazione temporanea bipolare 6 french; costruzione in fibre di dacron intrecciate e rivestimento antitrombogenico, elettrodi in platino da 2 mm con distanza interelettrodica di 1 cm; lunghezza totale 125 cm ed utilizzabile 110 cm. Connettori terminali protetti. | 20 | Contratto in proroga | 400
32 | C0205 | Elettrodi per stimolazione trans-esofagea | Elettrodi per stimolazione trans-esofagea quadripolari o esapolari per via nasale tipo Toec o equivalente a deglutizione. | 20 | Contratto in proroga | 200
33 | C0299 | Pacemaker per la stimolazione temporanea esterna monocamerale. | Pacemaker per la stimolazione temporanea esterna monocamerale. | 4 | Contratto in proroga | 1000
34 | C0502 | Introduttori valvolati | Introduttori valvolati e non per vena succlavia da 8-9-10-11-12-13 french. | 250 | Contratto in proroga | 25
35 | C0280 | Kit per riparazione elettrocateteri. | Kit per riparazione elettrocateteri. | 10 | Contratto in proroga | 50
|  | Kit per riposizionamento elettrocateteri. | Kit per riposizionamento elettrocateteri.
|  | Kit mandrini sterili. | Kit mandrini sterili.
|  | Adesivo al silicone. | Adesivo al silicone.
|  | Adattatori da 5/6 a 3.2-IS1. | Adattatori da 5/6 a 3.2-IS1.
|  | Guaina in silicone. | Guaina in silicone.
|  | Prolunghe per elettrocateteti. | Prolunghe per elettrocateteti.
|  | Cavi per misurazione soglia | Cavi per misurazione soglia
36 | C0204 | Elettrodi a piastre adesive multifunzioni radiotrasparenti per defibrillazione e pacing da collegare al defibrillatrore Zoll Bifasico. | Elettrodi a piastre adesive multifunzioni radiotrasparenti per defibrillazione e pacing da collegare al defibrillatrore Zoll Bifasico. | 100 | Contratto in proroga | 200
37 | J0190010102 | Elettrocateteri per stimolazione definitiva atriali e ventricolari a vite retraibile con o senza rilascio di cortisone. | Elettrocateteri per stimolazione definitiva atriali e ventricolari a vite retraibile con o senza rilascio di cortisone. | 30 | Contratto in proroga | 250
38 | PO202 | Kit di procedura per impianto pacemakers composto da: | Kit di procedura per impianto pacemakers composto da: | 150 | Contratto in proroga | 150
|  | Copertura per tavolo cm.150x200 in plp+pe(AVVOLGE IL TUTTO) | Copertura per tavolo cm.150x200 in plp+pe(AVVOLGE IL TUTTO)
|  | camici | -2 camici misura XL
|  | -60 garze 10x 10 | -60 garze 10x 10
|  | -1 telo pacemakers con foro trattato con ioni argento | -1 telo pacemakers con foro trattato con ioni argento
|  | -1 telo sotto testa paziente cm 100x100- | -1 telo sotto testa paziente cm 100x100-
|  | -2 bacinelle da 500 cc | -2 bacinelle da 500 cc
|  | -1 bacinella da 1000 cc | -1 bacinella da 1000 cc
|  | -2 bacinelle da 100 cc | -2 bacinelle da 100 cc
|  | -2 siringhe da 20 ml con ago da 1 gauge | -2 siringhe da 20 ml con ago da 1 gauge
|  | -1 spugna con manico | -1 spugna con manico
|  | -3 Klemmer fissateli | -3 Klemmer fissateli
|  | -1 pinza anatomica ADSON cm 16 | -1 pinza anatomica ADSON cm 16
|  | -1 pinza chirurgica ADSON cm 16 | -1 pinza chirurgica ADSON cm 16
|  | -1 forbice IRIS curva punte acute cm11 | -1 forbice IRIS curva punte acute cm11
|  | -1 porta aghi CRILE-MURAY cm 15 | -1 porta aghi CRILE-MURAY cm 15
|  | -1 forbice METZEBAUM curva cm 15 | -1 forbice METZEBAUM curva cm 15
|  | -1 divaricatore WEITLANER punte smusse cm 16,5 | -1 divaricatore WEITLANER punte smusse cm 16,5
|  | -4 pinze H. MOSQUITO curva cm 12,5 | -4 pinze H. MOSQUITO curva cm 12,5
|  | -1 pinza Rochester PEAN curva | -1 pinza Rochester PEAN curva
|  | -1 bisturi monouso sterile fig. 10 | -1 bisturi monouso sterile fig. 10
|  | -1 ago insulina | -1 ago insulina
|  | -2 aghi da 22g. | -2 aghi da 22g.
|  | -N°1 cuffia protettiva tubo radiogeno | -N°1 cuffia protettiva tubo radiogeno
|  | -1 guanti con disinfettante al proprio interno | -1 guanti con disinfettante al proprio interno